骨科手术牵引床技术参数

一、骨科牵引手术床由超低位电动液压综合手术床（前部）与悬挂式骨科牵引架（后部）配合使用。

1、骨科牵引手术床（前部）电动液压手术台主要参数：

满足各种手术的需要，台面可水平旋转180度，台面板采用高强度合成板制成，能透过X射线，可在手术过程中对病人进行全身各部位的C型臂检查。床垫由高级PY发泡树脂材料制造。

2、骨科牵引手术床（前部）电动液压手术台参数

全长： 2040mm	                  宽： 500mm

台面最高：	930mm				　　台面最低：	　580mm

前倾           ≥22°				后倾           ≥22°

侧倾           ≥15°				台面前后平移   350mm

头板上折       ≥45°				头板下折        ≥90°

背板上折       ≥45°				腿板下折      	 ≥90°

腿板外展       ≥90°				腰板上升       ≥120mm

水平旋转  　　　180°		 　　　电源：交流AC 220±10%  50Hz

一键复位功能

3 、骨科牵引手术床（前部）电动液压手术台性能说明：

1）、全电动液压多功能综合手术床，适用于常规手术，其升降、纵转（头/脚）、侧转（左/右）、背部（上/下）、平移须采用电动液压控制；

2）、具有手控器及辅助控制器两套独立的操控系统操控手术台；

3）、具有一键复位功能；

4）、腰桥操作把手与床身应为一体式不分离设计或具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能；

5）、配置记忆床垫（须现场带头垫样品）；

6）、分体式腿板；

7）、最大安全承载重量≥220KG；

9)、最低床面高度≤580mm；

10）、手术台边轨具有安全防滑落设计，防止附件固定器滑落地面；

11）、手术床底座与立柱用耐腐蚀材料制作，确保不生锈，全不锈钢304材质。

二、骨科牵引手术床（后部） 悬挂式骨科牵引架

骨科牵引架采用悬挂式结构，可以和电动手术台配套使用，主要用于对病人的下肢进行侧式或卧式牵引，各种体位可任意调节。牵引架和手术台采用插入式连接。

牵引架长度  ≥1200mm          牵引架管外展  ≥60°

牵引架位移 ≥600mm            牵引行程 ≥200mm

高度 700～940mm               托腿架位移 ≥550mm

三、骨科牵引手术床配置：

1、支肩架       2件

2、支腰架       2件

3、手臂架       2件

4、托腿架       2件

5、麻醉屏架     1件

6、手持控制器   1件

7、外接电源：   1套

8、记忆海棉床垫 1套

9、分离腿板     1对

10、进口电动 液压 双独立操作系统 1套

11、滑块： 本手术台采用单槽滑块，用于固定各种附件。

12、边轨： 全部采用精拉钢制作。

13、外壳底座：全不锈钢304材质底座和外罩