中频脉冲电治疗仪技术参数：

1、中频频率范围：2-6KHz。

2、中频调制频率范围：0-199Hz。

3、中频调制波形：正弦波、方波。

4、调制方式：连续、间歇。

5、中频调幅度：0、25%、50%、75%、100%、间歇调制，允差±5%。

6、中频输出电流：最大输出电流有效值不大于50mA，分0～99级可调,无量纲数。

7、中频输出电流稳定度±5％（不同负载下的电流变化率不大于±10%）。

8、四路中频加透热输出，每路可单独使用输出，也可形成两组平面干扰，即1、2两通道形成一组干扰；3、4两通道形成一组干扰。

9、6档可调，最高温度40±3℃。

10、治疗定时：1～99分钟连续可调，步长为1分钟 。治疗时间到有蜂鸣器报警提示，并停止输出。

11、分多步、干扰、音频和脉冲4种模式，共计88个处方。

12、彩色触摸屏操控，四通道独立控制