- 肌电图与诱发电位仪技术参数

- 厂家资质认证要求:

- 通过CE认证；

- 通过ISO13485认证；

- 主机系统配置

- 电脑：商用电脑(不接受双工控机；)

- 系统：可支持XP、WIN7 32位或64位、WIN8 32位或64位；

- 显示器：19吋液晶

- 台车：台车（专用音箱）

- 放大器：

- 通道数： 4通道

- A/D转换率：24Bit

- 生理电放大盒参数：

- 显示灵敏度： 0.01μV/div~20000μV/div分档控制。

- 灵敏度误差： 2μV/div、5μV/div、10μV/div、20μV/div、50μV/div、100μV/div、200μV/div 、500μV/div 、1000μV/div、2000μV/div、5000μV/div、10000μV/div、20000μV/div。

- 幅频特性： 0.5Hz~10kHz；

- 扫描速度测量误差：1ms/div-5000ms/div时；

- 高切滤波：10Hz、20Hz、30Hz、50Hz、100Hz、200Hz、300Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、3000Hz、5000Hz、10000Hz、20000Hz；

- 低切滤波：0.1Hz、0.2Hz、0.3Hz、0.5Hz、1Hz、2Hz、3Hz、5Hz、10Hz、20Hz、30Hz、50Hz、100Hz、200Hz、300Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、3000Hz、5000Hz。；

- 共模抑制比：≥115dB @200Hz，50Hz ON。

- 噪声电压：≤0.4μV（rms）；

- 耐极化电压：加±300mV的直流极化电压；

- 电流刺激器参数：

- 最大电流脉冲输出强度：100mA，0mA~4mA时步长为0.01mA；

- 最大电流脉冲输出强度：100mA，0mA~4mA时步长为0.01mA；

- 脉冲输出频率：0.1Hz ~ 120Hz；

- 靶脉冲宽度误差：50μS、100μS、200μS、300μS、500μS、1000μS时；

- 刺激方向：正向、负向、双向；

- 刺激模式：Single、Double、Trail；

- 靶信号概率：5%~100% ；

- 音视频刺激器参数：

- 最大短声强：≥130dB；

- 最大纯音声强：≥120dB；

- 最大白噪声声强：≥100 dB；

- 声音刺激频率：0.1Hz~100Hz；

- 纯音声音频率：250Hz~7KHz；

- 纯音刺激方式：左耳、右耳、双耳、交替；

- 靶信号概率：5%~100%；

- 棋盘格图像：可显示全屏黑白翻转的棋盘格图像；刺激视野包括：全视野、半视野、1/4视野；图案包括：棋盘格、横条格、竖条格；图案大小有4×3、8×6、16×12、32×24、64×48五种可选。

- 棋盘格刺激频率：0.1Hz-1Hz；

- 闪光刺激频率：0.1Hz-50Hz；

- 刺激方式：左眼刺激、右眼刺激、双眼同时刺激、左右眼交替刺激；

- 产品功能：

- 数据库：数据库管理功能

- 数据导出工具: 可自动导出患者信息及数据，方便统计研究。

- 查询：病例检索功能：精确查询，模糊查询；

- 报告：自动生成word格式的综合报告，用户可自定义报告模板；

- 自定义检测：可自定义任意检测项目的测试模板；

- 神经电图：

1) 运动传导速度（MCV）；

2) 多节段传导（SSCT）；

3) 感觉传导速度（SCV）；

4) 重复电刺激（RNS）；

5) F波反应（F-wave；

6) H反射（H-reflex）；

7) 瞬目反射（BR）；

8) 皮肤交感反应（SSR）。

- 肌电图：

1) 扫描肌电图（EMG）

2) 运动单位自动分析（MUP）

3) 干扰相（重收缩）自动分析（IP）

- ★诱发电位：

1) 听觉诱发电位：脑干听觉诱发电位（BAEP）、中潜伏期诱发（MAEP）、长潜伏期诱发（LAEP）；

2) 视觉诱发电位： 模式翻转视觉诱发电位（PRVEP）、闪光视觉诱发电位（FVEP）、

3) 体感诱发功能：上肢体感（USEP）、下肢体感（LSEP）、三叉神经体感（TSEP）、脊髓体感（SCEP）；

4) 事件相关电位:声、光、电刺激

5）★PDN/PTN、BCR诱发电位（专用软件）；（需提供证明资料；）

6）新生儿视觉筛查功能；

- ★SEMG具有表面肌电图信号采集、存储和回放功能；具有峰峰值柱状图和频谱图时时显示；可出标准报告，统计表面肌电均值和积分面积；可出频率/疲劳度报告，统计过零率、平均波幅、平均频率和中值频率。