多功能便携式无创呼吸机技术参数

1、设备要求: 原装进口高端无创多功能呼吸机，也可做有创

2、适应范围：大于13KG的儿童、成人呼吸功能不全及睡眠呼吸障碍

3、操作界面：彩色液晶屏幕、中文操作

4、可接30L\min的高流量氧，氧经机器空氧混合后输送给患者

5、内置锂电池

6、设置参数

- 通气模式：CPAP、S、S/T、T、PAC、ivaps智能容量保证压力支持模式

- IPAP：2-40cm H2O

- EPAP：2-25cm H2O

- 呼吸频率：5-60次/分

- 吸气时间窗控制：TiMax：0.3-4.0 sec、TiMin： 0.1-TiMax sec

- 延迟时间：OFF-45分钟

- 吸气上升斜率：90-900 毫秒

- 压力下降时间：100-400毫秒

- 吸气灵敏度调节：5档可调

- 呼气敏感度调节：5档可调

- 最大供气流速：≥200L/min

- 7、监测参数

- 实时监测参数：压力、漏气量、呼吸频率、潮气量、肺泡通气量、吸气时间、I:E、人机同步显示

- 10道波形显示：压力-时间、流量-时间、潮气量-时间、分钟通气量-时间、呼吸频率-时间、漏气量-时间、压力流速-时间、血氧饱和度-时间、脉率-时间、20次呼吸人机同步窗显示

8、数据记录

呼吸机可储存至少365疗程的事件总结，并可通过U盘直接下载，储存数据包含以下：漏气量、潮气量、呼吸频率、分钟通气量、肺泡分钟通气量、血氧饱和度、AHI指数、压力、总体用小时累计、使用天数

9、报警功能

分钟通气量过低、大量漏气、呼吸频率过高或过低、氧浓度过高或过低、氧饱和度过高或过低报警、窒息报警、高/低压报警