牙片机技术参数

一，设备名称：口腔X射线机

二，数量：1套

三，设备用途：用于口内小牙片的拍摄，适用于传统胶片 CR 和数字传感器

四，主要技术要求:

1适用患者范围：成人、小儿、老人、残疾人。

*2设备类型：壁挂式

*3 输入标称功率420 W

4焦点： 0.7mm

*5管电压：60KV

*6管电流：7mA

*7操作控制器：微处理器控制，有数字显示器显示曝光参数

*8带阻力七节剪刀臂设计，可随意360度旋转。

*10机器臂长：188CM

*11计时器二种安装布局：远程或集成到设备上。

12 整机原装进口

13  附带洗片装置  参数如下

| 序号 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 连接方式：1GB网线连接，该连线互换性能好，可以国内采购替换，通过局域网可以设定任意一台电脑控制该设备扫描工作，无需移动设备； |
| 2 | 电压： 100-240伏 交流，采用24V直流电源适配器 |
| 3 | 电源频率： 50-60 Hz |
| 4 | 功率： 最大负载电流1.25A |
| 5 | 体积≤高\宽\长=168*233*328MM，体积小巧轻便，重量小于4公斤，可轻松放置在桌上和操作台上，非常方便。 |
| 6 | ★影像板超薄柔软，无线设计，口内定位方便。 |
| 7 | ★影像板尺寸：可兼容0号（22 x 31mm），1号（24 x 40mm），2号（31 x 41mm），3号（27 x 54mm） |
| 8 | ★影像速度：影像读取最快扫描速度5秒,影像板插入至影像生成整体时间不超过16秒，扫描同时擦除影像，立刻重新使用 |
| 9 | ★影像清晰度2档可选，理论线对值≥8 LP/MM, 像素尺寸清晰扫描60微米，高清扫描30微米 |
| 10 | 扫描方式：自动磁吸入式,无痕扫描读取，还原影像真实度。放在舱口，自动感应，自动吸入，读片完毕后自动弹出，影像即刻擦除 |
| 11 | ★扫描舱为内置式，防止激光头损伤，防止灰层进入 |
| 12 | 软件功能：长度测量、角度测量，多级锐化，影像反转，局部加强，功能；标记；注释；各种图像处理，可以按找时间，ID,姓名，等快速搜索病人 |
| 13 | ★软件特性：为中文网络版，可直接通过网络连接，进行图像传输，并可升级 |
| 14 | ★数据库：采用SQL专业数据库进行影像储存和管理，具有自动存档、备份及预警系统 |