免疫分析仪技术参数

1、外观与结构

- 检测仪外观整齐、清洁、表面涂、镀层无明显剥落、擦伤及污垢；

- 铭牌及标志应清楚，所有紧固件不得松动、各种调节器件应灵活，功能正常等；

- 液晶屏幕点亮时文字显示正确、不缺笔划等。

2、性能

2. 1峰面积之比(Dr)

检测仪可测得的Dr值在0-5.0之间。

2. 2重复性

检测仪测得的Dr值之间的CV值不大于5% »

2.3准确性

检测仪测得的准确性为±15%以内。

2.4灵敏度

检测仪的灵敏度不大于0.1。

2. 5稳定性

检测仪测得的相对偏倚不大于5%。

2. 6线性相关性

检测仪测得的线性相关系数(r)不小于0. 99o

2. 7通道差异性

不同通道测试的所得结果百分极差(m)不大于10%。

2. 8测量速度

从执行检测操作到显示检测结果的时间不大于7s。

3、环境试验要求

检测仪应符合GB/T 14710-2009中气候环境试验II组，机械环境试验II组的要求及表1 的规定。运输试验、电源电压适应能力试验应分别符合GB/T 14710-2009中第4章、第5章的 要求。

4、电气安全要求

应符合GB 4793. 1-2007. GB 4793.9-2013、YY0648-2008规定的要求。