心电信息管理系统技术参数

1、心电信息管理系统服务器软件

提供心电网络数据库管理与心电图心电存储管理服务，支持SQLserver、Oracle等大型数据库，有安全、可靠的数据存储、备份方案，有近线、离线数据调阅方案，实现数据的网络存储及应急状态的数据本地存储。具有开放性，支持异种数据库的访问，包括实现对文件数据和桌面数据库的访问、实现对大型异种数据库的访问、实现和高级语言互连的能力等，具有支持并行操作所需的技术，包括多服务器协同技术、事务处理的完整性控制技术；

软件系统架构基于SOA三层架构体系技术，支持B/S和C/S两种架构设计。系统的数据传输全面支持国际医疗影像协会的DICOM3.0标准。以XML格式为架构心电电生理报告及HL7标准的集成标准。为保证系统集成的规范与稳定，要求企业具有中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成与服务资质证书。

# 2、心电图图文报告临床科室WEB浏览软件

- ▲提供临床WEB发布管理系统软件功能：医生可通过WEB浏览器浏览、查询管理心电图图文报告与原始波形数据，要求提供临床WEB发布管理系统计算机软件著作权登记证书；

- 提供用户登录功能，为不同用户分配不同的查看权限；

- 提供心电图处理测量功能，波形显示、幅值调整、单页多页显示、新旧病历对比、分析功能、心拍自动分析、心拍特征点自动识别、心拍特征点手动微调、走纸速度调整、波形放大等功能；

- WEB浏览支持同一病人不同检查时间心电图波形对比功能，浏览时可进行报告，支持报告助手点选输入；支持波形放大叠加分析、波形打印。

# 4、与HIS、PACS、电子病历、体检系统集成

- 提供全面、可靠的DICOM标准支持，包括DICOM Storage、DICOM Modality Worklist等SOP Classes。确保与医院现有或将来购买的各类设备和系统之间的有效DICOM连接。

- 支持IHE框架内的各种协议与接口，提供了对所需IHE Profiles的良好支持，如SWF、PIR、PDI、XDS等。

- 支持HL7 Broker模块，提供了对多种HL7 消息集的支持，例如通过ADT（Admit, Discharge and Transfer）消息更新患者 索引信息、合并病人或检查检查等，通过ORU（Observation Result/Unsolicited）消息接收和保存诊断报告，以及ORM等其它HL7消息集。

# 5、心电数据异常值自动提醒与危急值管理模块

- 所有心电检查数据传输至网络之后，诊断医生工作站以弹窗、声音提示医生新病例到达。

- ▲系统后台预分析，对于系统已经判断出存在危险情况的病人标明危机，即时在工作站发出提醒，同时在心电诊断工作站中，把存在危险情况的数据在当前待分析的数据中自动排序在上方，并以特殊颜色给出提醒。（要求提供实际软件界面截图）

- 对于已确诊危急病人，通过系统配置，将相应病人检查信息、检查结论自动发送至病房医生工作站或护士工作站，有相应弹窗、声音提示，从而提醒医护人员进行相关危急处理。

- 系统可与短信平台对接，直接将危急信息发送至主治医生或给科室主任发送短信，短信中可以包括该检查的波形及自动诊断的结论

# 6、预约登记系统软件

检查科室获取医生的电子检查申请单用于检查预约心电图、动态心电的待检查患者，并实现分诊。完成患者信息的录入工作。该模块通过HIS接口与HIS系统通讯，直接获取待检查患者信息。登记的患者信息可直接发送到连接心电图机电脑上。预约登记支持条形码打印。

# 7、电子叫号系统软件

应用于门诊心电图室与预约登记工作站联合工作，通过在候诊区安装液晶显示屏与音响，实现自动语音呼叫患者就诊，并在液晶显示屏上显示待检查患者信息，同时可显示其它多媒体信息。护士站可以手工调整队列支持打印扫描条型码，病人卡的识别。提供标准女声语音库。

# 8、心电医生诊断报告工作站

- 心电医生诊断工作站不仅可以集中在心电图中心处理也可在医院任何一个客户端接收临床传输来的心电病历进行专业的心电图诊断、处理分析功能。心电图诊断报告系统要有权限管理，不同使用医生权利不同，支持多级审核。

- 新病历到达即时提醒功能。当临床采集的病历发送过来时，心电医生工作站自动弹出提示窗口并发出声音，提示医生有新病到达，提供统一病人多次检查的同步比较，支持某病例与典型专家库病例的同步比较，支持比较的显示格式有12导联同屏，3导联同屏，指定导联同屏同步比较等形式。

- 多种显示方式导联同屏，指定导联同屏同步比较等形式，支持每组波形中任意波形单击放大对比功能，每个单击放大QRS波群测量参数不少于20种，并且支持12导波形叠加对比，符合波叠加对比。

- 在对比过程中支持所对比的波形打印，电压5\10\20调节，走纸速度调节，标尺测量。支持多组RR间期测量，心律失常的RR间期测量毫秒显示，支持复合波和单一波形分析。

- 提供心电图分析测量功能，多种波形显示方式、波形放大等功能。

- 支持导联纠错功能：在肢体导联接反或胸导联接错的情况下，可以通过软件直接修正，无需重复采集。

- 支持平行尺测量功能，对于间期倍数可进行快速测量。

- 具有12导心电图叠加分析，复合波功能。

- 心电信息网络系统中的医生报告系统具有自动分析，具有自动测量给出诊断提示或结果的功能，异常诊断参数提醒、具有标准的 心电图诊断摸板，以辅助医生快速诊断心电图。

- ▲ 冠心病定位技术：要求提供软件截图及定位原理文字说明。

- 新生儿心电图采集分析功能，系统自动分析的算法具有成人、儿童年龄异化分析、性别差异化分析。

- ▲心脏示意图功能：针对每条心电图诊断结论，提供对应病变位置心脏示意图。（要求提供软件截图证明）

- ▲提供病例收藏功能：支持个人收藏及公开收藏，要求提供典型库收藏管理系统计算机软件著作权登记证书。

- 病例随访功能：为心电图检查完成病人设置随访、预约随访功能，支持随访提醒及随访状态描述。

- 可根据医院需求灵活定制检索条件、统计报表，导入导出格式内容等。

9心电采集诊断工作站

- 具有心电医生诊断工作站所有诊断功能；

- Worklist功能：具有worklist功能，可以从HIS直接提取患者信息，无须手动输入，支持条码扫描功能；

- ECG(常规心电图)：12导联同步采集存贮；12导联屏幕显示、打印；12导联心电波形；自动测量、分析及数据打印；

- 支持同步15/18导联心电图加做采集、分析功能；

- 支持心电向量图采集：采集并存贮X、Y、Z轴正交心电图及额面、横面、侧面心电向量图，自动分析各向量环的最大向量及心电轴等参数；显示和打印分析结果，含图形及数据；支持VCG（空间向量心电图）功能；支持TVCG（时间心电向量图）功能要求医疗器械注册证上明确说明；

- 心室晚电位（VLP）：自动测量和分析晚电位波形、计算QRS波参数；心室晚电位时频和频域分析要求医疗器械注册证上明确说明；

- 支持16导心电向量采集要求医疗器械注册证上明确说明；

10、主任管理工作站软件

- 具有心电医生诊断工作站所有诊断功能

- 数据库检索统计功能：可结合患者基本信息，临床诊断，测量值，心电图诊断综合统计检索，查找并显示统计结果，以便开展多种临床研究，还可以对12SL测量矩阵、ECG质量、测量值、检测信息、原始心电测量值、诊断等名目下的多种条件进行组合检索；提供多种病名统计分析（全年发病趋势、性别、年龄统计显示，EXCL表格输出）；

- 工作量统计、绩效考核、阳性率等的统计，用户可以自定义搜索模式，搜索结果可以输出成报表格式。

- 用户管理：系统用户的添加、删除、修改等管理信息的设定功能

- 系统用户分组、来源、专家共享等管理信息的设定功能

- 权限及职责管理：通过不同级别用户设定，各自的口令修改，包括采集上传的用户、诊断分析的用户、系统管理员、服务工程师，控制系统的使用。通过系统管理员的授权，控制普通用户访问某些功能的权限，根据用户的权限，可以支持禁止普通用户操纵计算机。提供机器安全保护机制。

- 安全性：多级操作权限及密码设置

11、移动式12导心电检查仪技术参数：

- 不小于9英寸彩色显示屏，分辨率不小于1280*800

- 操作软件支持在Android、Windows等不同平台应用，必须为嵌入式软件应用，设备体积小巧轻便，主要用于出诊、床旁，支持多点触控操作；

- ▲操作系统须为安卓系统 ；采集器支持WIFi、蓝牙移动网络技术，采集器重量＜70g，方便临床使用。（现场演示数据采集及传输）

- 具有Worklist功能的心电图机支持HIS提取患者信息，不用人工录入。

- 支持心电采集放大器和平板电脑采用蓝牙无线连接。

- 支持新病例接收语音提醒。

- 支持新病例接收软件推送提醒。

- 支持多导联心电图采集，12导、15导、18导同步心电图采集技术。

- ▲支持VCG（空间向量心电图）功能，要求医疗器械注册证上明确说明。

- ▲支持TVCG（时间心电向量图）功能，要求医疗器械注册证上明确说明。

- ▲支持心室晚电位（VLP）功能，要求医疗器械注册证上明确说明。

- ▲支持心率变异(HRV)功能，要求医疗器械注册证上明确说明。

- 支持150分钟连续监测、实时记录心电图数据，针对临床上的各种复杂心律失常具有很大的使用价值。

- 支持心电图事件记录。

- 心电图支持至少20000份病例存储。

支持美国的FDA-XML、欧洲SCP-ECG等国际标准数据格式存储数据