口腔根管预备设备参数

一、设备名称：X-SMART™ Plus 口腔根管预备设备

二、用途和要求：高效、快捷、安全预备根管

三．配置组成：马达含有的部件：

- 控制单元

- 带线马达手持件及连接器

- X-SMART™ Plus 6：1反角弯机头

- 手机支架

- F型喷嘴（用于润滑）

- 交流适配器，型号Cincon Electronics Co., Ltd，TR30RAM180，带有欧盟，英国，美国，澳大利亚可充电插头

- 扭矩卡，用户手册

四．.技术参数：

1..控制主机：

| 型号 | NE274/NE298 |
| --- | --- |
| 扭矩范围 | 连续旋转状态下是0.6-4.0Ncm |
| 速度范围 | 连续旋转状态下是250-1200rpm |
| 额定输入 | DC 18 V 0.5 A |
| 充电时间 | 大约5小时 |
| 尺寸 | 宽107X深196X高107mm |
| 重量 | 580g |

2.X-SMART™Plus 马达手柄连线

| 型号 | EM09M |
| --- | --- |
| 尺寸 | 直径22.6X长度133.5mm |
| 重量 | 150g（包括马达手机线） |

3.X-SMART™Plus 反角

| 型号 | MF6 |
| --- | --- |
| 齿轮比例 | 6:1 |
| 锉轴附件 | 直径2.35mm ISO1797-1 型1 |
| 牙锉柄部的最小适合长度 | 11 mm |
| 牙锉最大总长 | 46 mm |
| 卡盘类型 | 推动按钮 |
| 重量 | 36g |

- 功能和特点：

1. 没有脚踏板，On / Off 按钮在马达的手柄上。

☆2. 优越的视野& 入口， 微型反角机头。

3. 简单的用户界面，大屏幕，专门的按钮控制。

☆4. 支持单支锉根管成型，双向旋转动力装置。

☆5. 预编程的有6个程序，方便用户直接使用。此外还可个性化设置多个程序（适用于市面上的其他品牌锉）。

☆6. 很容易就辨认可以旋转锉的型号，ISO颜色标记。

7.产品成熟：产品安全系统稳定，有效安全预备根管，被国内多家知名口腔专科医院采购使用。

六．售后服务：

现货，质保时间为36个月，自购买之日计起（例外：反角机头质保期是12个月）。