麻醉气体监护仪技术参数

1．主机功能

1.1  模块化、插件式监护仪

1.2  主机：低功耗、无风扇设计

1.3  医用级电容彩色触摸宽屏，显示器分辨率：1280 x 800像素

1.4  一键操作模式：触屏、旋钮及面板快捷键

1.5  标准配置网络接口，可连接中央站

1.6  具有7种预配置科室情景模式，支持用户自定义配置和存储，支持U盘导入导出配置

1.7  可扩展模块插槽，监测参数模块可直接插入，支持热插拔操作

1.8  屏幕显示波形通道数：6，数字区：4

1.9 中文化操作界面，可自定义设置参数波形及数字位置，窗口大小自动调节

1.10 具有大字体界面和标准波形界面两种主界面显示方式：

1.10.1大字体界面显示：可根据临床需求选择4个参数分别在四个区域显示，每个区域均包含大字体数据、实时波形（无波形参数除外）和报警界限等信息，便于医护远距离观察

1.10.2 两种主界面可通过一级菜单快捷键快速实现一键切换

1.10.3 两种主界面均支持设置菜单一触弹出，快速完成参数或界面设置

1.11 具有教学演示模式

1.12 具有高清分屏显示功能

1.13 具有168小时趋势及图表回顾

1.14 具有屏幕快照功能，支持手动创建或报警自动触发，可存储至少200幅快照

1.15 报警功能：

1.15.1 四级文字和三级声、光报警递进式报警系统，多种报警界限设置

1.15.2  具有报警突破功能，开启后即使在声音报警暂停时也可令致命性心律失常报警突破限制及时报警，提升医疗安全和诊疗质量

1.16 标配电池槽 ,标配1块锂电池,使用时间》2小时

1.17 独立可插拔模块化设计，不占用插槽、即连即用

1.18 主机经过CNAS认证实验室75cm六面跌落测试，提供报告证明

2．监测功能

2.1基本参数：心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、体温、双有创

2.2标配参数：EtCO2(呼末二氧化碳监测)

2.3所有参数可同时监测

2.4心电监测

2.4.1可选择3/5导联心电监测，支持级联导联监测

2.4.2同步多导联心律失常分析≥4通道

2.4.3起搏器监测功能：单腔或双腔

2.4.4支持ST段分析及168小时趋势回顾

2.4.5 ST段测量和分析可用于成人、儿童及新生儿，提供产品注册证

2.4.6 测量ST段所需的ISO等电位点、J点及J后点均可调节

2.4.7 心率测量范围：30-300bpm

2.4.8 扫描速度：12.5或25或50 mm/s

2.5血氧饱和度监测

2.5.1 采用红外光吸收技术，抗运动干扰、防低灌注。

2.5.2 测量和显示范围：1 ~ 100 %；精度：± 2 ~ 3 %。

2.5.3 脉率：30 ~ 250次/分；精度：± 2次/分。

2.5.4 传感器：软指套，可直接用消毒剂清洗、浸泡及消毒。

2.6无创血压监测

2.6.1 测量技术：采用双管路双脉冲步进式放气振荡法

2.6.2测量模式：手动、自动、STAT

2.6.3测量范围：

收缩压：成人/儿童：30-290mmHg

平均压：成人/儿童：20-260mmHg

舒张压：成人/儿童：10-220mmHg

2.7呼吸监测

2.7.1测量方法：胸阻抗法、CO2监测法或监测来源自动识别

2.7.2阻抗法监测导联：呼吸I、II导联识别，识别胸式呼吸和腹式呼吸

2.7.3测量范围: 成人/儿童 4-120次/分，新生儿 4-180次/分

2.7.4测量精度：±5 % or ±5 次/分

2.8体温监测

2.8.1采用YSI温度测量技术

2.8.2 测量范围: 10℃-45℃

2.8.3测量精度: ±0.1℃

2.9有创压力监测

2.9.1测量范围: -40 to 320 mmHg

2.9.2测量精度: ±5 % or ±2 mmHg

2.9.3双有创压力与体温可同时监测

2.10旁流呼气末二氧化碳EtCO2

2.10.1采用红外线测量技术，即插即用模块，自动校准

2.10.2采用水气分离技术，隔离水蒸气、细菌和灰尘，测量精准，延长仪器使用寿命

2.10.3 预热时间：1min

3. 网络功能

3.1 支持HL7标准输出协议，可将数据传输到CIS、HIS等系统。

3.2 标配网口，支持与中央监护系统的数据传输。

3.3 支持CARESCAPE Gateway等设备，将数据传输到第三方系统

4. 资质证书

4.1 具备CFDA、FDA、CE认证

4.2具备UL安全检测实验室产品认证