全自动血细胞分析仪技术参数

- 检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定

- 分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道

- 检测参数：≥26项可报告参数（不含散点图和直方图）

- 研究参数：≥6项，具有异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞报警信息

- 进样方式：全自动进样，封闭进样

- 检测模式：具有独立CRP、五分类+CRP等3种以上全血检测模式

- 样本添加：可随时添加样本

- 进样器容量：≥40个

- 进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式

- 样本用量：五分类+CRP模式≤40μl，CRP模式≤20μl

- 检测速度：五分类+CRP模式≥50个样本/小时

- 预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能

- WBC线性范围：0~400×109/L

- CRP线性范围：0.3~300mg/L

- CRP携带污染：≤1.0%

- 操作系统：全中文操作分析报告软件

- 排堵方式：正反冲洗，高压灼烧

- 具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件

- 工作电压: (100V-240V～)允差±10%

- 维修服务：贵州省有经工商注册的厂家维修服务机构，厂家专职工程师超过10名并提供联系方式