# 核酸提取仪技术参数

| 产品名称 | 全自动核酸纯化仪仪 |
| --- | --- |
| *样品通量 | 1-32 |
| *处理体积 | 20~1000μL |
| 使用耗材 | 96深孔板+磁棒套 |
| *磁珠收集效率 | ＞98% |
| 提纯孔间差（CV） | <3% |
| 操作湿度范围 | ≤70% |
| 操作温度范围 | 10℃~30℃ |
| *加热温度控制范围 | 裂解加热温度：室温+5℃~125℃ |
|  | 洗脱加热温度：室温+5℃~125℃ |
| 振荡混合 | 多模式多档可调 |
| *消毒去污染方式 | UV灯 |
| *配套试剂 | 具备病毒DNA/RNA快速病毒核酸提取试剂盒，快至15Min完成提取 |
| 条码扫描 | 用户可选 |
| 试剂类型 | 开放性试剂，可选用市面上绝大多数磁珠法核酸纯化试剂 |
| 操作界面 | 8寸触摸屏嵌入式一体化操作 |
| 程序管理 | 新建、编辑、删除模式程序；自由灵活编辑提取程序 |
| 接口方式 | 支持USB |
| 条码扫描 | 用户可选 |
| 外形尺寸（mm） | 430×395×435mm（L×W×H） |
| 电源 | AC100-240V 50Hz/60Hz 600W |
| 净重 | 32.5kg |