|  | 空气波压力治疗仪技术参数 功能特点： 采用7寸大屏幕彩色液晶显示屏，中文菜单，操作更方便，并附有电子说明书； 独有的icontrol智能控制系统（intelligent control system）,可以快速的选择参数及操作； 特制充气泵，噪声低，充气速度快; 独特叠加套筒设计，压力均匀，无体液滞流,每腔压力可自由关闭，每腔压力可调； 输出通道及模式：具有12个输出通道且模式≥12种,模式之间可自由组合; 参数： 压力设置范围在10mmHg～200mmHg内可调，精度±22.5mmHg； 定时范围0～99min内（以1min为单位的设置），误差应不大于±20s; 具有紧急停止产品能够卸压，输入的压力下降到30mmHg以下的时间应在4秒钟内; 工作时，其噪声应不大于60dB(A)； 具有过压保护措施，以保证在单一故障状态下能够在气囊（或压力舱）的连接管路中产生的最大压强，不大于设备标称最大输出压强的1.2倍； 可提供在各种状态下手动解除患者压强的措施。该措施应只需一个动作就能完成，且患者压强由最大压强降至2kPa（负压降至-1kPa）的时间应不大于10s; 气囊和连接管路具有良好的气密性，在设备标称最大输出压强保持1min，压降应不大于10%; 气囊和连接管路能承受设备标志最大输出压强1.5倍的压强，保持1min，应不破裂，也不永久（塑型）变型； 连接管路具有防止接错的装置和标识； 连续工作时间：治疗仪连续工作时间应能≥4h； 额定电压和频率：AC220V 50Hz； 输入功率：260VA。 |
| --- | --- |