全自动化学发光分析仪参考参数

- 发光原理：非酶参与的直接化学发光，试剂稳定期长

- ★测试速度：≥200T/H， 样本随到随测，第一份结果时间＜18min

- 样本处理模式：随机、急诊、批处理

- ★样本位：≥70个, 测试过程中可连续装载、替换，急诊优先，自定义急诊位，具自动重测功能

- 采样针：单针设计，具备自动液面探测、凝块探测、碰撞探测、随量跟踪功能、自动清洗等功能。

- 非接触式涡旋混匀，高效快速实现最佳分离清洗效果

- ★试剂位：≥20个，可不间断连续加载卸载试剂

- ★试剂种类：≥120种项目，必须包含：甲状腺功能、性激素、肿瘤标志物、心肌标志物、术前八项、TORCH、糖代谢、产前筛查、贫血、优生优育、肝纤维化、炎症监测等

- 反应杯：：反应杯单杯设计，测试过程中可随时添加，实时数量显示

- 试剂包装：集成式试剂盒，无需预处理，即开即用

- 试剂信息识别：采用射频识别技术读取试剂盒全部信息，瞬间完成

- 试剂仓：24小时冷藏功能

- 校准品：每盒试剂自带校准品，无需另购，

- 定标方式：内置十点定标标准曲线，两点校准定标曲线，定标稳定期≥2周

- 软件功能：人机对话的软件界面（支持多种语言），触摸屏操作，简单、直观、便捷，随时显示试剂状态，具有提醒功能（更换激发底物、清洗液、倾倒废液）

- 自动稀释高浓度样本，自动重测

- 样本稀释比例可自定义

- 试剂耗存量监测功能

- 电脑配置：品牌电脑，正版Windows系统，彩色触摸显示器

- 联网功能：可通过COM口或网卡与医院LIS系统连续，实现远程数据共享