## 设备参数
附件1
普定县中医医院紧密型县域医共体设备更新项目需求清单
序号 | 医疗机构 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 设备主要参数
01 | 普定县中医医院 | 数字化医用X射线摄影系统（DR） | 1 | 一、总体要求 1、设备名称：数字化医用X射线透视摄影设备（悬吊动态DR） 2、设备用途：用于进行数字化X射线摄影、透视、造影为临床提供诊断 3、为保证整机兼容及售后保障，整套设备中的高压发生器、平板探测器、机械床体为同一制造商，并提供第三方检测证明材料。 二、技术性能要求 1.高压发生器： 1.1高频功率：＞65KW 1.2 高压输出频率≥460KHz 1.3 摄影管电压可调范围：≥40-150KV 1.4透视管电压可调范围：≥40-125KV 1.5 最大输出电流：≥800mA 1.7 最大电流时间积：≥1000mAs *1.8 透视最小管电流范围：≤0.5mA 1.9 透视最大管电流范围：≥18mA 1.10 脉冲透视最高管电流：≥40mA 1.11采用平板探测器探测被检者体厚及感兴趣区域灰度参数等信息，实现自动曝光（AEC）控制功能，通过硬件电离室实现（需提供第三方检验报告） 1.12具有自动亮度控制功能，保证图像亮度的稳定性，不会随人体部位密度变化而发生改变（需提供第三方机构出具的产品技术要求或检测报告复印件为证明材料，证明材料中有此项功能明确文字说明） 2.平板探测器： 2.1 平板探测器一 2.1.1 材料：非晶硅+碘化铯 2.1.2 探测器有效成像尺寸：≥17×17 英寸 2.1.3 采集像素矩阵：≥3000×3000 2.1.4 摄影空间分辨率：≥3.7 lp/mm *2.1.5 摄影动态范围：≥17（需提供第三方检验报告） 2.1.6像素尺寸：≤139μm 2.1.7 图像输出灰阶：≥16bit *2.1.8 透视最高帧频：30帧/s（需提供第三方检验报告） 2.2 平板探测器二 2.2.1 材料：非晶硅+碘化铯 2.2.2探测器有效成像尺寸：≥17×17 英寸 2.2.3采集像素矩阵：≥3000×3000 2.2.4摄影空间分辨率：≥3.7 lp/mm *2.2.5摄影动态范围：≥17（需提供第三方检验报告） 2.2.6像素尺寸：≤139μm 2.2.7图像输出灰阶：≥16bit 3. X射线管： 3.1 双焦点：小焦0.6mm/大焦1.2mm 3.2焦点功率：小焦点≥40kW，大焦点≥100kW 3.3 最大热容量：≥400kHU（285kJ） 3.4最大透视管电压：≥125kV *3.5球管转速：≥9700转/分钟 4限束器： 4.1 光野操作手自一体，有触摸显示屏，有激光线光源，有电动切换附加滤过； 4.2当调整限束器开口大小时，在不产生X射线情况下，检查室的显示器能图形化模拟显示X射线的范围（提供第三方检验报告或说明书或技术白皮书证明材料）。 4.3 可根据不同体位自动调整对应光束大小 5. 悬吊摄影主机架： 5.1 全新触摸屏牛头控制面板≥10.4寸，能显示图像，显示部位，显示高压参数，显示球管摆动角度及SID距离，具备3D摆位引导，画面重力自适应 5.2球管绕垂直轴旋转：≥±135° 5.3球管绕水平轴旋转：≥±120° 5.4球管升降≥1500mm 5.5 球管中心距离地面最低高度≤350mm 5.6球管沿天轨横向移动范围≥1900mm 5.7球管沿天轨纵向移动范围≥2200mm 5.8具有牛头触控屏与 DR 工作站信息同步功能 *5.9隔室遥控操作台：≥2个操作杆对机械运动等进行隔室控制，采用移动式（非嵌入式）隔室操作系统，可隔室通过感应式操作手柄实现智能电动限束器控制；球管、探测器升降自动跟踪控制（提供实物图片证明材料） 5.10系统具备双向跟踪，即球管具备跟踪胸片盒升降运动，同时胸片盒具备跟踪球管升降运动。 *5.11胸片架内和摄影床下均具备滤线栅，分别1米和1.8米各一块 6.电动升降摄影床 6.1床面横向行程≥250mm 6.2床面纵向行程≥990mm 6.3配备移动式滤线器，支持无滤线器儿童摄影及剂量敏感临床应用 *6.4床面升降高度;≥310mm，床面下表面至片盒上表面的距离≤58mm（提供第三方检验报告或说明书证明材料） 7.图像采集工作站 7.1登记：常规登记、紧急登记、增加协议、增加项目、清空信息、开始检查； 工作列表：列表信息、待检查病人搜索、待检查列表刷新、删除检查、显示列设置。开始检查、紧急登记； 7.2检查列表：列表信息、已检查病人显示与搜索、删除图像、图像存储、光盘刻录、增加项目、显示列设置、修改检查信息；患者体型：瘦成年人、成年人、胖成年人；摄影参数设置：曝光模式、帧率设置、kVp、mA、ms、mAs、AEC、焦点选择；透视参数设置：曝光模式、帧率设置、kVp、mA、ABS、时间清零； *7.3具备儿科检查专用协议：支持瘦婴儿、正常婴儿、胖婴儿三种体型（提供第三方检验报告或说明书证明材料） 7.4浏览工具：放缩、水平翻转、垂直翻转、左转90度、右转90度、放大、缩小、原始尺寸、移动图像、反色、自适应大小、ROI放大镜、放大镜、默认窗宽窗位、感兴趣区窗宽窗位、可视窗宽窗位、点灰度值、高级处理（图像拼接）、椭圆灰度测量； *7.5测量工具：具备心胸比（CTR）、距离测量、角度测量、脊柱测量；（提供第三方检验报告或说明书证明材料） 7.6系统工具：文本标记、前体位标记、左标记、右标记、圆形裁剪、删除图像、删除工具；报错复位、曝光指示、全屏、保存当前图像； 7.7打印报告编辑：患者信息显示及编辑、拍摄图像选择、报告内容模板选择、报告描述、报告结论、报告描述+结论、编辑知识库、报告医生、审核医生、报告时间、打印模板、设置、保存报告；报告打印：快速打印、打印报告； 图像归档、刻录、打印：删除图像、图像存储、浏览图像、报告、Lock/Unlock、存储队列、打印队列；光盘刻录：卷标、保存设置、文件压缩、文件结构； 打印：Dicom打印机、本地打印机 7.8系统设置：系统、注释信息、工具、其他；
02 |  | 彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | 一、 超高档彩色多普勒超声波诊断仪 二、 数量：一台 三、 使用单位： 四、 设备用途及说明： 高端全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产、泌尿、浅表小器官与血管、儿科、肌骨神经、介入诊疗、高端体检及临床学术研究。必须提供厂家2021年发布的最新高端产品（以注册证时间为准）并且为最新版本 五、 主要规格及系统概述 5.1 主机系统性能概括： 5.1.1 ≥23.8英寸宽屏高分辨率监视器（提供白皮书证明），具备万向关节臂设计，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠 5.1.2 液晶触摸屏≥12.1英寸，支持界面编辑及滑动翻页功能 5.1.3 操作面板支持调节高度、前后左右位置及旋转，支持抽拉式键盘（键盘附图） 5.1.4 原始数据储存，可对回放图像进行多种参数调节 5.1.5 采用全域聚焦成像技术，图像无聚焦点或聚焦带（无焦点附图） 5.1.6 智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比，可调节开关。 5.1.7 耦合剂加热装置，温度可调（附图） *5.1.8 智能互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，使用移动设备代替面板及触摸屏按键完成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作（附图） *5.1.9 影像互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，由移动端所拍摄的图片可瞬时上传至超声设备，单幅显示或与超声、超声动态图像同屏对照显示（附图） 5.1.10 要求所投机型为投标商高档机型，近一年内推出的最新机型（以NMPA注册证书为准） 5.2 二维灰阶成像单元 5.2.1 宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，具体中心频率数值可视可调（附图） 5.2.2 斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调（并有专门妇产科、和肌骨专用选项），支持3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像等技术 5.2.3 空间复合成像： 1）支持所有凸阵、线阵及容积探头，具有帧平均、帧速率等多种可调节参数（附图）2）具有最大、平均、混合、运动校正四种复合模式，模式中具有三档开角可调节 （附图） 5.2.4 组织谐波成像：可用于全部成像探头，频率可视可调，中心频率数值可显示 5.2.5 组织声束矫正技术：适用于所有凸阵及线阵探头，≥7级可调，可显示具体数值（附图） 5.2.6 宽景成像：扫描长度≥91cm，支持所有成像探头，可与空间复合成像功能联合使用，自动检测扫描方向，支持旋转及测量 5.3 先进成像技术 🔺5.3.1 灰阶血流成像技术 5.3.1.1 非多普勒成像原理，真实反应血管内血流状态 5.3.1.2 无取样框（附图）、无角度依赖，清晰显示血流动力学状态 5.3.1.3 具有捕捉模式（附图） ，把多帧图像累积到一起，按血流灌注先后顺序动态呈现血管的空间分布状态 5.3.1.4 可去掉血流周围组织回声背景，单独显示血流；也可支持组织+血流双幅显示或叠加显示的方式 5.3.1.5 支持凸阵/高频凸阵、小微凸、线阵/高频线阵、面阵、相控阵（附图）及介入探头等 5.3.2 超微细血流成像技术，显示超微细血流及低速血流信号 5.3.2.1 可支持腹部及小器官应用，支持≥4支线阵探头 5.3.2.2 具备多级别背景模式选择，≥7级（附图） 5.3.2.3 支持累积模式，累积级别可调控（附图） *5.3.2.4 支持与B模式同屏对照显示，支持与实时拍摄的情景照片同屏对照显示 5.3.2.5 支持立体显示模式 5.3.2.6 超微细血流成像技术支持在造影模式下使用 5.3.3 二维立体血流显示技术；二维血流显示达到三维显示效果，给与临床更加直观及敏感的图像。立体程度可调节，可联合超低速血流技术和高穿透技术成像，并可支持测速。 5.3.4 穿刺针增强显示功能 5.3.4.1 可独立调整穿刺针的显示增益（附图），不影响背景图像质量 5.3.4.2 多角度可调，帮助清晰显示穿刺路径，提高穿刺活检及介入治疗操作成功率 5.3.5 智能多普勒技术：能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积和取样角度 5.4 高级成像技术 5.4.1 应变式弹性成像 5.4.1.1 具备成像质量监控色棒和操作动作曲线，指导医生操作 5.4.1.2 可支持凸阵、线阵/超高频线阵、腔内、面阵等探头（附图） 5.4.1.3 具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，可同屏提供≥8个感兴趣区的硬度值和≥7个感兴趣区与参照区的硬度比 5.4.2 标配成人心脏相控阵探头扫描角度≥120° （附图） 5.4.3 支持心肌组织多普勒速度成像，并且在组织多普勒的同时支持解剖 M型和曲线解剖M型（附图） 5.4.4 智能辅助功能 *5.4.4.1 智能血管检查技术：一键自动识别血管位置、自动启动彩色多普勒功能、自动调整彩色取样框位置、角度，自动启动频谱多普勒、调整频谱取样容积及角度、自动优化频谱并自动测量。（附动态视频） 5.5 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） 5.5.1 一般测量 5.5.2 妇产科测量 5.5.3 心脏功能测量 5.5.4 多普勒血流测量与分析 5.5.5 外周血管测量与分析 5.5.6 泌尿科测量与分析 5.5.7 多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由客户自由选择 5.6 图像存储与(电影)回放重现单元 5.7 输入/输出信号：HDMI、USB等 5.8 连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件(且可以作为中央服务器远程读取、调入、存储其他彩超图像)，支持压缩和高清DICOM图像传输 5.9 超声图像存档与病案管理系统 5.9.1 固态硬盘容量≥1TB 5.9.2 一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，图像大小有3种可调；在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统 5.9.3 USB一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至U盘、移动硬盘或者其它USB装置。USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像 5.9.4 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现 5.9.5 动态图像、静态图像以JPEG或WMV（MPEGVue）格式直接存储于可移动媒介 5.9.6 在屏剪帖板和多画面同屏回放功能，不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析 六、 技术参数要求 6.1 系统通用功能： 6.1.1 监视器≥23.8英寸高分辨率监视器 6.1.2 扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转 6.1.3 探头接口≥4 个可激活的探头接口（不包括笔式探头接口）均为无针触点式大接口 6.2 探头规格 6.2.1 频率：无针触点式宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调 6.2.2 工作频率范围可在1-16MHz之间选择 6.2.3 阵元：小器官面阵探头阵元数≥1000阵元 6.2.4 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置，具备≥3个穿刺角度 6.2.5 单晶体高性能腹部凸阵探头，支持声能放大和晶体降温技术：超声频率1.0-6.0MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性成像 6.2.6 宽频变频小器官线阵探头：超声频率2.0-11.0MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性成像 *6.2.7 单晶体高性能相控阵探头，支持声能放大和晶体降温技术：超声频率1.0-5.0MHz，扫描角度≥120° 6.2.8 腔内微凸探头：超声频率4.0-9.0MHz 6.3 二维灰阶显示主要参数 6.3.1.1 凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，二维帧频≥58 6.3.1.2 凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，彩色帧频≥16 6.3.1.3 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，二维帧频 ≥69 6.3.1.4 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，彩色帧频 ≥31 6.3.2 回放重现： 灰阶图像回放≥1000幅、回放时间≥30秒 6.3.3 预设条件针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 6.3.4 增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8 *6.3.5 扫描深度≥50cm（提供原厂白皮书，附图） 6.4 频谱多普勒 6.4.1 方式：PW，CW，HPRF 6.4.2 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示 6.4.3 PWD：血流速度≥15m/s；CWD：血流速度≥20m/s 6.4.4 最低测量速度：≤1mm/s （非噪声信号） 6.4.5 PW取样容积范围：0.1cm-2cm 6.5 彩色多普勒 6.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 6.5.2 具有双同步/三同步显示（B/D/CFM） 6.5.3 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° ~ +20° 6.5.4 彩色多普勒能量图 (PDI)，彩色方向性能量图（DPDI） 6.6 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 七、 备件、资料及技术服务 7.1 备件 7.1.1 如有备件，卖方应随机向买方提供一套标准备件包，并列出清单及单价。 7.1.2 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。 7.2 专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。 7.3 资料 7.3.1 卖方须向买方提供操作手册一套。 7.3.2 卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。 7.4 技术服务 7.4.1 在货物到达使用单位后，卖方应尽快派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的费用。 7.4.2 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。 7.4.3 在中国境内有相应的零配件保税库和维修机构. 八、 技术培训要求 8.1 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。 *8.2 网络培训：厂家有专门为用户开放的集培训、学习、交流于一体的多功能网站。在该网站上，用户能学习各系统超声应用知识和设备操作技能，了解到最新的专业动态和活动，还可以在论坛里交流技术、讨论病例。该网站必须具有微信版。
03 |  | 彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | 一、高档实时四维彩色多普勒超声诊断仪 二、数量：主机1套 腹部单晶凸阵探头：1个 腔内容积探头：1个 腹部容积探头：1个 高频线阵探头：1个 高频腹部凸阵探头: 1个 三、设备要求：具备NMPA三类医疗设备注册证 四、设备用途及说明： 妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、颅脑、肌骨、外周血管及科研的高档四维彩色多普勒超声诊断仪，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。 五、主要规格及系统概述 5.1彩色多普勒超声波诊断仪包括： 5.1.1主机一体化LCD显示器 ≥23.8英寸 *5.1.2液晶触摸屏≥15.6英寸, 可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作,也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。 5.1.3数字化二维灰阶成像单元 5.1.4数字化彩色多普勒单元 5.1.5数字化能量多普勒成像单元 5.1.6PW脉冲波多普勒成像单元 5.1.7CW连续波多普勒成像单元 5.1.8实时四维成像单元 5.1.9软件波束形成器技术 *5.1.10二维凸阵探头及高频线阵探头可以支持CW连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量 *5.1.11二维灰阶血流成像技术，采用非多普勒原理，无彩色取样框限制，不需要造影剂，可以对血流进行实时显示，反应血流动力学真实状态。 5.1.12二维立体血流成像技术，二维探头即可呈现立体血流形态，增强血流边界的显示及可视化效果。 5.1.13具有二维高清血流显示技术，全面显示组织器官微血流灌注。 5.1.14组织多普勒成像技术 5.1.15应变式弹性成像技术 5.1.16宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头 *5.1.17主机内置ESHRE（欧洲人类生殖与胚胎学学会）与ESGE（欧洲妇科内镜学会）指南推荐的子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态。 *5.1.18具备IDEA（国际深度子宫内膜异位症组织）专家共识推荐的标准超声图文评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估 5.1.19支持机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中，将在扫描时提供超预设警报。 5.1.20内置耦合剂加热功能，提升患者舒适度。 5.1.21具备降低声影的强度专用技术：帮助恢复被声阴影遮挡的组织和边界，提供从近场到远场均匀一致的图像品质。 5.1.22困难条件成像专用技术：扫描困难条件患者，例如高体重指数 （BMI），获得更清晰的图像。 *5.1.23探头智能响应技术：选取探头后，自动激活，并进入到扫描状态 5.1.24智能胎儿多普勒技术：六种血流预设，随心切换，提升彩色/频谱/测量工作效率，（可自定义设置） 5.1.25用户界面颜色、灯光的个性化设置：轨迹球颜色 、用户界面照明、主机周边照明 、触摸屏配色方案 均可自定义设置。 5.2 容积四维成像技术： 5.2.1支持灰阶三维/四维成像模式，具有虚拟光源技术，可实现表面成像和透视剪影成像，同时观察组织的外部轮廓和内部结构。 5.2.2断层超声显像技术 5.2.3具有胎儿自动识别技术，可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像，提高工作效率。 5.2.4卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。 *5.2.5专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。（附图） 5.2.6STIC时间空间相关成像技术 *5.2.7STIC胎心容积导航技术，基于STIC容积数据自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面。 5.2.8具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线。 5.2.9腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查 *5.2.10具备实时空间对比成像技术，对二维图像增加厚度的信息，可以明显提高平面图像的分辨率，增加信息量，提高对组织结构的空间观察。 *5.2.11智能中枢神经系统检查：人工智能（AI ）工具，基于深度学习算法支持，通过自动寻找成像切面位置，显示3D容积数据中的检查胎儿大脑的推荐切面和测量来帮助提高工作效率。自动识别胎儿颅脑正中矢状面，经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面4个标准平面。自动同时测量BPD,HC,OFD, CM 后颅窝池, Cerebellum小脑横径, Vp 侧脑室后脚6组生物指标。 *5.2.12智能三维产程监测功能：能够测量胎儿头
04 |  | 牙科综合治疗机 | 6 | 一、整体要求：连体式设计，侧箱与电动牙科椅同步升降。整机外壳采用注塑工艺，侧箱采用磁吸开门设计。 二、性能要求 1、医生治疗单元： ▲1.1、采用智能电控系统：具备开机自检功能，不少于3套医生工作程序，每套医生程序可独立设定5个记忆程序椅位，记忆程序椅位总数≥15个。 ▲1.2、 医生治疗单元配有≥7英寸彩色触摸屏，可控制椅位运动、口腔灯开关、冷热漱口水、冲痰盂、光纤手机灯开关，可进行手机工作状态、语言选择、时间、计时、一键全自动水路管道消毒/冲洗功能的设置。 ▲1.3、动态器械均采用红外线光电感应开关控制，可自动识别拿起来的动态器械，并在显示屏上显示出对应的器械图。 1.4、治疗台器械托盘配有可高温高压灭菌的硅胶垫。 1.5、动态器械互锁：当一个动态器械工作时，其他动态器械被自动锁定。 1.6、具有动态器械主动防回吸功能，降低交叉感染的几率。 ▲1.7、下挂式治疗台：挂架采用双关节设计，挂架转臂旋转角度≥110º，挂架独立旋转角度≥150º，挂架位≥6个。 1.8、治疗台平衡臂配有气锁开关，使治疗台轻松定位。 1.9、配有一键水气电总开关。 ▲1.10、动态器械管线：采用快接式设计，方便清洁维护。 2、助手治疗单元 ▲2.1、强弱吸的启动和关闭：采用红外线光电感应技术，具有延时吸唾功能。 2.2、吸唾系统：采用过滤网设计，避免吸唾管路堵塞。 ▲2.3、强弱吸手柄采用金属铝制带开关手柄，可134℃高温高压灭菌。吸唾管可拆卸清洗消毒。 2.3、触摸式助手位控制面板可控制电动牙科椅运动程序、漱口水加热、痰盂冲水、口腔灯开关。 2.4、助手位四个器械挂架：助手位三用枪、强吸、弱吸及内置式光固化机挂架。 2.5、双段式三关节助手位臂，满足四手操作需求。 ▲2.6、配有可拆卸的金属铝制器械托盘（尺寸≥280×180mm）。 3、侧箱单元 3.1、侧箱开门方式：磁吸开门设计，方便使用及维护。 3.2、可拆卸清洗的陶瓷漱口盆，漱口盆旋转角度≥180°。 ▲3.3、内置排污设计，无外露排污管道。 ▲3.4、蒸馏水（净水）加注：采用顶置加水方案，加水口位于侧箱顶部，无需拆卸储存容器。 3.5、净水瓶容量：≥2L。 3.6、LED口腔灯：色温3档触摸可调（3000K\4500K\5500K），光照度8000-35000LUX感应可调，配有可高温高压的灯把手套2个，符合感控要求。 ▲3.7、口腔灯可通过感应器、医生位、助手位及脚踏四种方式进行开关。 4、电动牙科椅单元 4.1、采用多关节头枕，按压式调节头枕角度，可满足成人、儿童及轮椅患者治疗使用。 ▲4.2、通过角度传感器实现椅位记忆。 ▲4.3、电动牙科椅采用内导轨设计，靠背俯仰过程中，座垫前后移动。 ▲4.4、电动牙科椅座垫采用双段式设计、卡扣拆装。 4.5、电动牙科椅安全保护：座垫与椅背在下降过程中遇到阻力时，自动停止下降运动，并小幅上升。 4.6、电动牙科椅最低椅位高度≦400mm，配有软启动升降系统，使电动牙科椅柔性起动、停止。 4.7、超薄铝合金一体成型靠背，使医生有充足的腿部空间以主动体位工作。 5、脚控开关单元： ▲5.1、多功能集成脚控开关：可控制器械转速、椅位运动、手机单喷气、手机干磨/湿磨切换、口腔灯开关、加漱口水、冲痰盂。 ▲5.2、可控制工作位A/B、漱口位、漱口复位、复位，与口腔灯开/关智能联动，结合3套医生程序的切换，可控制的记忆椅位≥12个。 ▲6、感控：一键全自动水路管道消毒冲洗系统：可对三用枪、高低速手机线、洁牙机尾线及漱口水的水路消毒，消毒冲洗过程、消毒结果及消毒记录（记录存储数据≥300条）可在彩色触摸屏上显示、保存（提供第三方牙科综合治疗机管路消毒系统检测报告）。 三、技术参数： 1、电压：220VAC 50Hz。 2、功率：900VA。 3、水压：200－400Kpa。 4、气压：≥550Kpa。 5、口腔灯光照度：8000-35000LUX。 四、配置： 1、快接式高速手机线2条。 2、快接式低速气动马达线1条。 3、7英寸彩色触摸屏1套。 4、全自动水路管道消毒/冲洗系统1套。 5、三用喷枪2把。 6、强吸/弱吸各1套。 7、LED口腔灯1套。 8、多功能集成脚控开关1套。 9、医生座椅1张。 10、固定扶手1套。 11、助手位铝合金器械托盘1套。
05 |  | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 1 | 1、总容积：≥180L 2、腔体结构及材质：腔体结构为矩形，提高空间利用率，腔体材质采用优质航空铝材，厚度≥8mm，具有优越的导热性能，保证过氧化氢保持100%气态。 3、电极网材质：铝合金材料,钣金成型，厚度≥2mm。 4、腔体温度控制探头数量：≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。 5、★主体保温：保温棉采用阻燃纤维及硅胶布材质。 6、★门数量：前后双门。 7、材质：采用优质铝合金，厚度≥20mm。 8、★门开启方式:采用顶杆驱动式电动升降门。 9、★门板加热功能：加热膜数量≥2个，门板温度维持在50±2℃，防止过氧化氢气体冷凝，影响灭菌效果。 10、★门板温度控制探头数量：≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。 11、门障碍开关：具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品。 12、脚踏开关：具有脚踏开门功能，当操作者双手占用时，可用脚控制门的开关。 13、真空泵：采用真空度极高且耐H2O2腐蚀的旋片式真空泵。 14、真空泵相序保护器：设有真空泵相序保护器，防止设备供电相序变化，导致真空泵反转向灭菌室反油。 15、★抽空控制阀：采用高真空挡板电磁阀控制抽空管路，泄漏率＜1.3×10-7Pa*L*S-1。 16、管路材质：采用304不锈钢卫生级管路和卫生级卡箍连接 17、过氧化氢加注方式：采用卡匣式加注； 18、过氧化氢卡匣：卡匣胶囊式，每个卡匣12个胶囊，H2O2用量误差＜1%，PH＜2.6，54℃放置14d含量下降率＜3.04%，并提供省级以上检测报告。 19、胶囊计数记忆功能：卡匣安装后，自动计算胶囊使用个数，并提示剩余胶囊个数和可运行全循环的次数。 20、胶囊灌装量：≤5ml； 21、加注控制阀门：采用进口电磁阀，并提原产地生产证明。 22、过氧化氢提纯功能：具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度大于95%，省级以上检测机构出具的检测报告。 23、★压力传感器数量：产品设置压力传感器数量≥3个，其中检测内室压力传感器≥2个，提纯器和灭菌内室压力传感器独立设置。 24、★灭菌内室压力传感器：≥1个，采用进口产品，测量范围0~2700Pa，精度0.25%，并提供产品进口报关单。 25、灭菌内室压力传感器：≥2个，采用进口产品，测量范围0~101KPa。 26、提纯压力传感器：采用进口产品，压力测量范围0~25000Pa，精度0.25%，并提供产品进口报关单。 27、油雾过滤器：产品具有排气油雾过滤系统，该系统能够回收油雾，避免油雾进入空气中，并通过泵吸力，使泵油回流到泵内重复使用减少油耗。 28、★过氧化氢过滤器：产品具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3,并提供省级以上检测机构出具的检测报告。 29、空气过滤器：过滤精度小于等于0.22μm。 30、★等离子电源：采用晶体管控制电源，功率≤500W，解析能力强，灭菌后聚四氟乙烯管腔中H2O2残留量＜0.003mg/cm2,不锈钢中残留量＜0.01mg/cm2,提供省级以上检测机构检测报告。系统实时监测电源功率与记录，自动判断与处理电源异常故障。 31、湿度检测功能：可自动对物品湿度进行检测，若干燥不彻底湿度检测过高将报警提示。 32、PLC：采用进口西门子S7-1200型PLC控制系统，并提供产品进口报关单。 33、显示屏：采用5.7寸彩色触摸屏,触摸屏可分辨率为640*480。 34、打印机：采用微型热敏打印机，打印记录保存5年以上,通讯速率≥19.2Kbps。 35、★显示屏显示内容：温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、胶囊使用数量和报警信息等，并提供实际显示屏界面照片。 36、★打印记录内容：能够打印记录：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、阶段时间、电源功率和结束状态等信息，并提供打印样品； 37、★程序设置：根据灭菌物品特点，设置多个灭菌程序，具有对医疗器械的表面、管腔的灭菌程序和软式内镜的灭菌程序 38、★软镜循环：具有软式内镜专用灭菌程序，能对内径1mm长度1000mm管腔的软式内窥镜灭菌，并提供省级以上检测机构出具的检测报告。 39、程序运行时间:全循环≤55分钟；软镜循环≤45分钟；快速循环≤26分钟。 40、卡匣信息检测系统：可识别卡匣生产批次、日期、类型和防伪信息。 41、倒计时显示：具有倒计时显示功能，可根据装载情况自动调整剩余时间，能够使操作者更加合理的安排工作时间。 42、装载方式：上下两层不锈钢篮筐装载灭菌物品，装载量大，空间使用率高。 43、腔体尺寸：(100×45×40)cm,矩形柜体，有效容积大。 44、外形尺寸：(120×76×160)cm，可通过绝大多数医院手术室门，安装、操作简便。 45、设备重量：450Kg 46、设备功率：4.5kVA 47、操作高度：≤900mm，操作高度降低
06 |  | 脉动真空灭菌器 | 1 | 1、用途：对耐热、耐湿物品的灭菌处理。 2、容积：≥1200L ★3、主体结构：环形加强筋结构，环形加强筋个数≥5个。多点进汽，进汽口数量≥5个。焊接工艺：全自动焊接机器人焊接，可提供现场焊接照片佐证。 4、材质：内室夹层全304不锈钢材质或更优，提供质量证明书相关页佐证。 ★5、设计压力：-0.1/0.3Mpa 设计温度：≥144℃，使用寿命：≥10年。提供质量证明书相关页佐证。 6、门数量：前后双门，具有前后双门隔离模式 7、结构：与主体啮合齿数≥13个，门板加强筋板数量≥4个 8、动力方式：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。 9、安全联锁：压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定。提供省级以上检测报告 10、双门互锁：双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作。 11、门胶圈：圆形门胶圈，医用高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封，门胶条安装在柜体上非门上。 12、管路材质：不锈钢卫生级管路，卡箍连接，方便拆卸检修。 13、泵：单级直连式水环真空泵 14、阀：进口气动阀和电磁阀，气动阀保证400万次无故障运行 15、压变：响应时间＜4ms 16、蒸汽源：自产蒸汽。 17、降噪系统：带有节水降噪装置 18、水回收装置：带有换热器冷凝水回收系统 19、换热装置：板式换热器，换热效率高 20、PLC：外壳强度韧性高，抗干扰性强； 21、屏；系统权限：系统可靠，操作分权限管理，更安全；屏幕颜色：64K真彩触摸屏；屏幕尺寸：≥8英寸。 ★22、记录方式：触摸屏，相关报警信息存储在触摸屏中，可随时查看； 23、记录内容:灭菌过程参数：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等。打印记录可存放3年及以上。 24、报警信息：程序运行过程中相关关键报警信息可在打印纸上打印。 25、权限管理：5级操作账户，设备正常使用操作账户信息包括权限等级，用户名，密码等； ★26、安全保护：超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理；压缩气压力检测装置，若压缩气低于设定值，则设备报警并退出。 27、门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。 28、程序种类及数量：≥30套，提供触摸屏实际程序选择画面照片。灭菌类程序：26套(含14套自定义程序)；测试类程序：4套；辅助类程序：2套 ★29、程序运行时间：标准循环:≦55分钟。脉动次数：脉动次数，标准灭菌循环：包含3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉；需提供打印记录佐证。干燥方式：至少具备真空干燥、脉动空气干燥，可根据需求编辑多干燥组合方式，以达到更好干燥效果。 30、腔体尺寸：≥680X1180X1500mm ;外形尺寸：≥1450X2600X1760mm；设备功率：≤90KW。 ★31、为保证设备安全和设备主体使用寿命较长，生产厂家需具有压力容器设计许可证和压力容器制造许可证，或特种设备生产许可证（压力容器设计许可证和生产许可证二合一）。生产厂家具备ASME认证证书并提供佐证。
07 |  | 快速式全自动清洗消毒器 | 1 | 1、用途：适用于各种型号的软式内镜的清洗消毒、可达到灭菌水平。 2、单槽装载量：≥2条软式内镜。双槽AB两槽独立运行 3、消毒剂储存箱容量：≤12L，酶储存箱容量：≤2.5L，酒精储存箱容量：≤1L。 4、★清洗消毒方式：底部和顶部两级旋转喷淋装置，消除槽内清洗死角，可实现内镜内外表面、洗消槽及密封门全方位彻底清洗和消毒。提供实物照片及第三方检测报告佐证。 5、消毒方式：消毒液使用重复型消毒液，不锁定消毒液品牌，可适用于至少包含邻苯二甲醛、过氧乙酸，戊二醛。并提供权威机构出具得复用型消毒剂得消毒效果检测报告佐证。 6、开门方式：自动门，可脚踢开门；避免手动开门后，拿取消毒完毕的内镜时产生二次感染。 自动关门过程中具备障碍保护功能，提供第三方检测报告佐证。 7、排水装置：具有泵强制排水的方式，避免重力排水的弊端，提供实物照片。 8、水过滤器：设置3级水过滤器，过滤精度分别为1.0μm、0.45μm和0.2μm，，（提供生产厂家证明文件）； 9、★测漏功能：具有专利技术的全程适时内镜测漏监控装置，若内镜存在微小泄露，设备持续提供正压，程序结束后提示；若内镜存在大泄露，在接触液体前强制退出并报警。 10、具有设备自身消毒功能：不仅能够对设备全管道、槽体进行消毒而且能够对终末漂洗水过滤器反向消毒。提供第三方检测报告证明设备自身消毒功能可杀灭管路中大肠杆菌、铜绿假单胞菌，证明最终漂洗水微生物计数符合规范要求。 11、内循环压力监测：通过可视化窗口监测水柱，可直观的检测内管腔增压泵压力状况，提供实物照片。 12、消毒剂加热：可对消毒剂自动加热并显示加热温度，提高消毒效果和效率；独立消毒剂加热控制系统。 13、★消毒剂自动取样：具体独立的消毒液取样泵及取样口，消毒液可自动取样，提供实物照片佐证。 14、消毒剂添加排放：设备自动对消毒液进行添加和排放。 14、过程数据打印：打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间，并提供打印记录佐证。 15、显示屏：≥5寸彩色触摸屏显示；显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时并提供运行界面实物照片。 16、状态颜色识别：通过3种以上灯带颜色控制，显示设备不同状态，方便操作人员观察，提供实物照片佐证。 17、消耗水量：每清洗消毒循环水耗量≤25L 18、管路材质证明：采用进口经FDA认证的食品级软管，并提供认证证书和报关单。 19、★提供二类医疗器械注册证、注册检验报告、卫生安全评价报告、电气安全性能检测报告、电气安全性能检测报告；电磁兼容报告。 20、提供中国疾病预防控制中心(或其它权威第三方机构)出具的产品与使用循环型消毒剂（戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸）的消毒效果检测报告； 21、外形尺寸：≤长1200mm×宽760mm×高1100mm 22、用电要求：220V，功率≤3Kw
08 |  | 内镜清洗中心 | 1 | 1.1包括：预处理清洗槽、干燥台，用于配套全自动软式内镜清洗消毒器使用。 1.1.1材质要求：采用进口高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型，板材厚度≥5MM，区别于普通YKL（AKL）塑料、玻璃钢或大理石等材料。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。高分子复合材料须根据医药行业标准YY0992-2016的5.2.3要求进行耐腐蚀性测试：在1%NaOH溶液中浸泡72小时无可视变化，在5% H2SO4溶液中浸泡72小时无可视变化。提供国家药品监督管理局提供的检验报告 ★1.1.2清洗槽形状要求：清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜3度，后端向内侧倾斜3度，防止台面积水，且不倒流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒，并且前端设计有半径≥100MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果。提供防泛水设计专利技术复印件佐证材料1.1.3干燥台形状要求：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧，在有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落的同时，为操作人员提供腰腹的支撑，降低操作人员的劳动强度。 1.1.4功能背板形状材质要求：背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性等；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度，符合人体视觉角度。 中背板规格高度：离地高度≤1.6m；高背板规格高度：离地高度≤1.8m ★1.1.6 清洗槽规格尺寸要求：（根据方案图确定槽体尺寸）双方槽： ≤长1330mm×宽750mm，内径长550mm×宽450mm×深200mm； ★1.1.7干燥台规格尺寸要求：≤长1800mm×宽750mm；≤长750mm×宽750mm；根据现场场地定制 1.2 柜体： 1.2.1柜体形状要求：采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体底部离地高度≥150mm。 1.2.2支架材质要求：选用全优质不锈钢材质，厚度1.2mm，高800mm，符合人性化设计；1.2.3柜门材质要求：采用彩色钢化玻璃，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，更美观，非整体柜门设计；柜门铰链采用进口阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。（提供相关的生产厂家及材质证明佐证材料）1.2.4柜体底板材质要求：柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。（提供省级以上检验所的材质检验报告） 1.3.1.1供水管路要求：所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求 1.3.1.2排水管路要求：所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，绝不使用任何PVC-U排水软管 1.3.1.6自动/手动双控水源控制要求：自动/手动双控水源的开关，不仅可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用；电压220V，流量2~3T/h，功率20W，工作压力：0~0.8MPa ★1.3.1.7 不锈钢水龙头：国内知名厂家的全优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用国际知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件 ★1.3.1.8 ABS塑料落水器：独立开模制作的全优质ABS复合材料落水器，密封圈采用进口橡胶，使用寿命更长。 1.5.2供气系统 ★1.3.2.1 医用无油空气压缩机：采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力：max0.7MPa 供气量：120L/min 储气量：30L 噪音≦50dB 电压：220V 输出功率：750W， ★1.3.2 高压气枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备二个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。 2、配置内镜存储柜一台，双门，可储存12条软式内镜。
09 |  | 腹腔镜 | 1 | 一、4K 超高清影像系统一套 1、分辨率≥3840x2160，逐行扫描。 2、集成图文工作站功能，可术中记录≥1920×1080 pixels 全高清录像及≥3840×2160 pixels 超高清图片。 ★3、主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。（提供一台监视器内标准画面与增强画面同屏显示的照片证明） ★4、可实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示。（提供一台主机同时接两个摄像头实现双镜联合同屏显示的照片证明） 5、可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。 6、≥2 种腔镜光谱分析处理功能，可提高对血管的辨识度。 7、可通过画中画功能实现≥4 种同屏显示模式。 8、术野画面≥5 级亮度可调。 9、术野画面≥3 倍电子放大功能≥7 级可调，具备自适应缩放功能。 10、纤维镜图像优化功能≥2 种。 11、术野画面可实现上下、左右及 180°翻转功能。 ★12、通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。（提供产品说明书证明） 13、USB 接口≥4 个。 ★14、具有输尿管显影功能 15、输出端口包含DP数字端口≥2个，12G/3G-SDI数字端口≥1个，DVI-D数字端口1个（提供主机型号输出端口界面图片） 16、电气安全：医用设备电气安全 CF 级别 I 类防护，可应用于心脏设备。 二、4K 超高清摄像头 1 个 1、采集像素：摄像头像素不小于 3840×2160。 ★2、摄像头重量≤ 210g。 （提供产品说明书证明） 3、全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。 4、可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。 5、摄像头 2 个按键可设置≥4 种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、白平衡、亮度、色彩。 ★6、电气安全：医用设备电气安全 CF-1 类，可应用于心脏设备（提供主机含“❤️”标识的照片及产品说明书证明）。 三、医用级监视器 1 台 1、尺寸≥32寸 2、图像显示分辨率≥3840×2160，逐行扫描； 3、显示格式≥16﹕9； 4、视频输入端口有：至少包括 BNC、S-VIDEO、DV、3G-SDI、HDTV、DVI-D 六种 四、气腹机数量：1台 1、灌流速度最高达≥40L/min 2、具有高速/高精两种灌流模式 3、高速灌流模式：适用于成人，压力调节范围：1-30mmHg；流速调节范围：1-40/min 4、高精给灌流模式：适用于儿童，压力调节范围：1-15mmHg；流速调节范围：0.1-15/min。当流速调节范围为：0.1-2l/min 范围，调节精度为 0.1/min;当流速调节范围为 2-10l/min范围，调节精度为 0.51/min 5、自动压力调节装置，防止由于供气中断导致的气腹系统崩溃问题 6、集成安全系统，可快速检测压力过高情况 7、若在一定时间内(可自行设定 5-99 秒)无外部干预，系统自动报警 ★8、电器安全等级CF,使用安全可靠，可用于佩戴心脏起搏器的患者，同一品牌。 9、高集成性，可应用于同品牌一体化手术室系统。 五、LED冷光源1套 1、色温6000K，LED灯泡，寿命不低于30000小时； *2、具有SCB集总控制功能，可实现光源亮度自动调节； 3、具有待机键，可一键开启或关闭照明，开机时光源强度自动调节至最低，保证手术安全。 4、安全等级：CF级，对电击防护程度高，漏电流控制严格，可用于心脏相关内窥镜手术； 5、导光束连接方式：非卡口式导光束接口设计，可直接插拔，不易损坏。导光束接口处带散热模块。 6、纤维导光束：1条，采用超导光材料，有效提高光强度，可高温高压消毒。 *7、导光束安全锁扣设计，防止术中导光束脱落。 六、电刀1套 1.输出功率恒定：根据作用组织阻抗不同自动调整机器的输出电压、电流，保持输出功率基本恒定； 2.有安全可靠的极板检测系统； 3.开机自检，一旦发现异常，会停止输出，并显示故障代码； 4.9组预置模式，可以预先设定不同操作模式及参数； 5.实时错误报警记忆，设备可自动存储代码； 6.单极纯切:主载频率0.417MHz、额定功率300W、额定负载300Ω、开路电压峰峰值2500Vpp； 单极混切: 主载频率0.417MHz、额定功率180W、额定负载300Ω、开路电压峰峰值2500Vpp； 单极凝: 主载频率0.52MHz、额定功率120 W、额定负载500Ω、开路电压峰峰值7500Vpp； 双极凝: 主载频率1.05MHz、额定功率50 W、额定负载50Ω、开路电压峰峰值350Vpp； 7.双极电凝：可在精细的组织上进行双极凝血，无论组织干或湿都能对其释放功率，适用于脑外科、妇产科、整形外科等科室的各种手术； 8.单极电凝具有7500 Vpp峰值电压，凝血效果好，适用于各种高难度的外科手术，水下凝血效果很强。 9.高性能射频功放，无需风扇散热，避免风扇产生的空气对流对无菌环境的影响。 10.防电击类型：I类设备，防电击程度：CF型，除颤防护； 11.运行模式分类：间歇加载连续运行（运行/间隔时间为10秒/30秒）； 七、台车 1 台 1、台车移动方便。能放置全套腔镜系统。 2、带脚刹功能。 八、4K腹腔镜2条
10 |  | 麻醉机 | 3 | 1 工作条件 1.1操作环境，温度：10°至40°C，湿度：15 至 95%，大气压：500 至 800 mmHg 1.2 电源：220V (±10%), 50Hz(±2%) 1.3后备电池使用时间：90分钟 1.4机架：带推车，三个大抽屉，脚轮刹车 1.5工作台双层灯光亮度可调 1.6标配RS232接口，以太网络接口，投影仪分屏接口。 1.7★可升级原厂侧板工作台（提供检测报告证明材料） 1.9★仅需一根高速传输数据线即可实现同品牌监护仪和麻醉机实现信息互联互通（监护仪端及麻醉机端无模块作为转接），可将麻醉机通气参数及肺功能测定数据数据传输到监护仪上。 2 气源 2.1标配氧气、空气气源：具备安全保护装置，在供氧压低于252Kpa时报警 2.2快速充氧范围25-75L/min 3 流量计 电子流量计，氧气、空气气源，流量通过呼吸机屏幕电子显示；流量范围0.1-15 l/min 4挥发罐 ★非外挂式内置一体化双罐位，具有互锁功能，无需手动选择使用挥发罐，标配一个七氟醚挥发罐 挥发罐位有上排灯设计，方便腔镜手术昏暗环境下精准调控挥发罐。（提供图片证明材料） 5 呼吸回路 5.1 ★3L极小的回路容积，手动皮襄不参与机械通气，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障。 5.2模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内；所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装； 5.3★外置上升式风箱，风箱透明且有刻度，内部折叠囊可耐受134℃高温高压消毒（提供带有国际认证标识的图片证明材料） 5.4二氧化碳吸收罐，容积1370ml/1150g 5.5标配内置二氧化碳旁路功能，支持术中更换钠石灰，无需调至手动通气。 5.6★回路防积水采用内置冷凝功能（非加热方式），无需能耗，外部电源停电，使用主机内电池供电时，回路防积水功能依然正常使用（提供证明材料）。 5.7智能回路系统，能识别和显示：正在使用呼吸模式以及CO2吸收罐状态 5.8气道压力表为电子式，在主机屏幕中显示（提供证明材料） 5.9★回路表面无吸气、呼气活瓣、气道压力表（提供图片证明文件），采用内置式，便于清洁消毒。 6 呼吸机 6.1气动电控呼吸机，支持中英文界面，外置彩色触摸屏并可调角度 6.2应用范围：儿童、新生儿（提供注册证证明）及成人等所有病人通气 6.3★15英寸外置彩色平面旋转及可调节倾斜度的高触感玻璃触摸显示屏幕（非第三方外接，提供检测报告证明文件），具备双分屏显示功能.当触屏失灵,手动可调用户可选择的全自检或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动，可无限次跳过自检； 6.4★开机自动检测2个罐位挥发罐漏气状态，提示低压漏气情况，非自检过后手动设置步骤操作，避免长期使用橡胶圈老化带来的麻药泄露风险（提供麻醉机自检流程中的挥发罐自检截图证明）； 6.5提供辅助/控制/支持通气模式，标配: VCV、PCV、PCV-VG、手动通气、电子PEEP、SIMV-VCV、SIMV-PCV、PSVpro 6.6潮气量范围:5-1500ml； 6.7呼吸频率：4-100 次/分钟； 6.8吸呼比：2:1到1:8； 6.9最大吸气流速：≥120 l/min+新鲜气体； 6.10压力范围（压力模式）： 5 到 60 cmH2O； 6.11压力限制范围：12到 100 cmH2O； 6.12带窒息保护的PSVpro模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：0%-60%峰值流速；压力范围：0，2-40cmH2O；窒息发生后10—30秒范围内可调启动SIMV-PCV安全模式； 6.13 PEEP范围：关，4 到 30 cmH2O； 6.14具备流量静态以及动态实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差； 6.15智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全； 6.16 30分钟迷你趋势，可手术中与其他呼吸机参数同屏分屏显示； 6.17 呼吸机原装进口（提供证明文件） 7 数字和波形监测 7.1监测参数：吸入氧、笑气或空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示、5种麻醉气体监测、CO2监测、顺磁氧氧浓度监测。 7.2 潮气量监测范围：5 到1500ml 7.3 报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息） 氧气测量技术：标配采用顺磁氧技术，无需氧电池支持； 7.4二氧化碳/吸入性麻醉气体/氧化亚氮测量技术：红外光技术； 7.4.1水-气分离技术，隔离水蒸气、细菌和灰尘，精准测量的同时并延长设备使用寿命； 7.4.2可自动识别、分析 5 种吸入性麻醉气体及 O2、CO2、N2O 共计 8 种气体的实时吸入/呼出浓度，并提供实时 MAC 值及具有年龄特异性MACage 值； 7.4.3呼吸回路中混合 3 种不同成分的吸入性麻醉气体时，设备即刻报警； 7.4.4测量精度：O2测量范围：0～100%，测量时间：＜360ms，精度： ±2%；CO2 测量范围：0～15%，测量时间：＜360ms，精度：±0.2%；N2O 测量范围：0～100%，测量时间：＜360ms，精度：±2%；氨氟烷、异氟 烷、氟烷测量范围：0～6%，测量时间：＜520ms，精度：±5%；七氟烷 测量范围：0～8%，测量时间：＜520ms，精度：±5%；地氟烷测量范围： 0～20%，测量时间：＜520ms，精度：±5%； 8 传感器 8.1 金属抗变型加热流量传感器 8.2 ★非耗材，可重复使用，可耐受134℃高温高压消毒（提供有标识的传感器图片证明文件） 8.3 高精度流量传感器，最小潮气量监测值不大于5ml 8.4吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿，流量补偿范围：100 ml/ min-15 l/min；保证SIMV、PSV功能的实施
11 |  | 眼科裂隙灯显微镜检查仪 | 1 | 1.光学分辨率：2700·N 线对/毫米（200 线对/毫米） 2.显微镜类型：伽利略平行夹角式 3.变倍方式：非连续5级转鼓变倍式 4.放大倍率：6.3x、10x、16x、25x、40x 5.目镜倍率：12.5倍 6.目镜夹角：10° 7.瞳距调节范围：52mm-80mm 8.屈光度调节：-8D-+8D 9.视场直径：36.2mm、 22.3 mm、14mm、8.9mm、5.7mm 10.裂隙宽度：0-14mm连续可调（在14mm时，裂隙呈圆形） 11.裂隙长度：1-14mm 连续可调 12.光源：3V LED灯源 13.裂隙角度：0-180由垂直到水平方向连续可调 14.裂隙倾斜：5、10、15、20 15.滤光片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片 内置黄色滤光片 16.光阑尺寸：14mm、10mm、5mm、3mm、2mm、1mm、0.2mm 17.照度：150klx 18.电源：内置宽压电源组件，集电源开关、亮度调节旋钮、多点触控拍照按钮于一体，便于安装和操作 19.包装箱：740mm x 450mm x 530mm(长/宽/高) 20.重量：17KG
12 |  | 验光仪 | 1 | 1.★球镜度：-29.00D~+26.75D(0.12D、0.25D、0.50D、1.00D、3.00D) 2.柱镜度：-8.75D~+8.75D(0.25D、0.50D、1D、2D、3D) 3.柱镜轴位：0°~180°（1°、5°、15°） 4.棱镜度：0~20Δ（0.1Δ、0.5Δ、1Δ、2Δ、3Δ） 5.棱镜基底：0°~360°（1°、5°；棱镜基底可选择水平或垂直） 6.瞳距调节：48mm~80mm（远用48~80mm，近用45mm~75mm） 7.镜眼距调节：12-20mm 8.★病例管理：患者信息管理、历史报告管理 9.★可生成集基础验光、视功能检查数据、验光处方为一体的A4报告，并可进行热敏打印或A4打印 10.★连接医院系统，可将验光、视功能、医学处方数据上传 11.★近用瞳距自动切换，可一键调用所有的视功能检查功能（调节幅度检查，正负相对性调节检查，隐斜度检查，正负相对性聚散测量等），并以中文显示，使操作更加便利 12.视标提示：对投射视标进行解读 13.★可自定义验光程序 14.★10.1寸平板，可与操作键台分离使用；平板可作其他办公使用 15.可通过蓝牙与电脑验光仪、投影仪、焦度计、打印机、键盘连接 16.辅助镜片： (1)十字交叉柱镜镜片（±0.25D/±0.50D/±0.25D自动十字交叉柱镜） (2)雾视镜片 (3)遮光片 (4)针孔片（直径2mm） (5)红色—绿色滤光片（右眼红色、左眼绿色） (6)偏振滤光片(右眼:135°/左眼:45°，右眼:45°/左眼:135°) (7)固定十字交叉柱镜镜片（±0.50D） (8)检影辅助镜片（+1.5D/+2.0D） (9)马氏杆镜片（右眼：水平，左眼：垂直） (10)固定分离棱镜（右眼：6△BU，左眼10△BI） (11)双眼平衡分离棱镜（右眼：3至10△BD，左眼：3至10△BU） (12)水平隐斜分离棱镜（右眼：5至15△BU，左眼：5至15△BD） (13)垂直隐斜分离棱镜（右眼：5至15△BI，左眼：5至15△BI） 17.产品尺寸：390mmX110mmX310mm 18.重量：4.3kg
13 |  | 非接触式眼压计 | 1 | 1.操作模式:全自动/手动；一键完成双眼自动测量；自动追踪眼位（上下左右）、自动对焦（前后）； 2.对焦模式：全自动/手动； 3.▲五点对位技术：主固视灯加4个LED辅助补光灯，快速精确对焦，有效避免眼球异动时造成的中心光斑丢失问题； 4.▲双目追踪技术：通过双目智能识别模组，无需手动点击屏幕，自动识别眼位； 5.▲操作者方位：患者侧、对侧、旁侧，给医生提供多种测量方位，设备根据不同条件灵活摆放； 6.测量范围：0-60mmHg； 7.示值最大误差：±5 mmHg； 8.示值重复性：≤1mmHg（0.13kPa）； 9.最高喷气压强：≤11kPa（82.5 mmHg）； 10.XY轴对焦光源波长：850nm±15nm； 11.Z轴对焦光源波长：780nm±30nm； 12.固视光源波长：590nm±20nm； 13.补光光源波长：940nm±30nm 14.XY轴功率（测量位置）：≤100uW； 15.Z轴功率（测量位置）：≤100uW； 16.上下轴运动范围：40mm； 17.前后轴运动范围：40mm； 18.左右轴运动范围：90mm； 19.固视标：采用液晶点阵，9x LED内置固视点； 20.显示屏：10.1寸360°旋转触摸控制屏； 21.工作距离：11mm； 22.内存：128G； 23.采集模块：内置医用CCD 24.相机分辨率：40万像素 25.打印机：内置热敏打印机，可实现测量结束自动打印，自动切纸； 26.数据传输方式：WIFI/USB/DICOM /FTP/网口 27.数据库：内置中文数据库，无需电脑 28.颌托调节范围：65mm 29.电源电压：220V 30.功率输入：120VA； 31.频率：50Hz； 32.尺寸：449*319*461mm（长*宽*高）； 33.重量：20.15kg；
14 |  | X射线计算机体层摄影设备（128排） | 1 | 规格要求 1 机架系统 *1.1 机架孔径 ≥70 cm 1.2 数据传输方式 射频信号传递 2 X线球管及高压发生系统 2.1 高压发生器 2.1.1 高压发生器总功率 ≥120 KW 2.1.2 球管电压档位 ≥5 2.1.3 最大输出管电压 ≥140 kV 2.1.4 最小输出管电压 ≤70 kV 2.2 球管 *2.2.1 独立X线球管数量 ≥2套 2.2.2 球管阳极热容量 ≥7MHU或<1 MHU 2.2.3 球管电压调节精度 ±1% 2.2.4 球管阳极最大散热率 ≥1600 KHU/min 2.2.5 球管小焦点 ≤0.8×0.8 mm 2.2.6 球管大焦点 ≤1.0×1.2mm 2.2.7 最大球管电流 ≥1200 mA 3 探测器 *3.1 X线数据采集系统（DAS）数量 ≥2 *3.2 探测器类型 提供最新型探测器技术，西门子Stellar infinity光子探测器；GE 提供Revolution Integrated ASIC；东芝提供pure VISION探测器；PHILIPS提供三明治双层能谱探测器 3.3 探测器排数 ≥256排或2x64排 3.4 每排探测器物理宽度 ≤0.6 mm 3.5 Z轴数据采集系统（DAS）通道总数 ≥2 X 128 3.6 数据最大采样率 ≥1500次/360° 4 扫描床 4.1 最大无金属可扫描范围 ≥160 cm *4.2 扫描床最大水平移动速度 ≥200 mm/s 4.3 最大垂直移床速度 ≥20 mm/s 4.4 最小垂直移床速度 ≤30 mm/s 4.5 床面最大承重 ≥227 kg 5 主控台 5.1 主计算机 提供计算机型号 5.2 计算机内存 ≥8 GB 5.3 计算机主频 ≥双核CPU，≥2x3.0 GHz（或等效） 5.4 图像存储量 ≥300,000幅（512X512不压缩） 5.5 图像存档系统（CD-RW或DVD等） 具备 5.6 医学专用液晶超薄平面显示器尺寸 ≥19寸 5.7 DICOM 3.0接口 传输：Dicom send/receive 查询：Dicom query/retrieve 打印：Dicom Basic Print 存档：Dicom Storage Commitment 5.8 患者列表软件 具备 5.9 USB 3.0外设接口 具备 5.10 同步并行处理功能 具备扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 5.11 并行重建功能 具备并行处理多种模式的图像的重建与重组，一次扫描中方案内可预置多个重建任务，任务数≥8个 6 扫描与重建参数 *6.1 最快机架旋转速度 双源系统等效≤0.165 s/rot *6.2 物理单扇区时间分辨率 ≤100 ms 6.3 体部扫描最大螺距 ≥2.0 6.4 最薄图像扫描层厚 ≤0.6 mm 6.5 图像重建矩阵 ≥512X512 6.6 单次连续螺旋扫描时间 ≥80 s 7 图像质量 7.1 密度分辨率：使用≤5mm直径圆形物体测量，5mm@0.3% ≤18.0 mGy, CTDI vol 7.2 X/Y轴空间分辨率 MTF=0% ≥16.4 lp/cm 7.3 Z轴空间分辨率 MTF=0% ≥16.9 lp/cm 7.4 最小CT值 ≤-1024 HU 7.5 最大CT值 ≥+3071 HU 8 智能影像工作流技术 8.1 机架内置扫描参数和病人信息触控屏显示系统 具备，包括床位、曝光时间、患者姓名、ECG信号等 8.2 机架内置触控屏显示系统数量 ≥1 8.3 机架激光定位系统 具备 8.4 一键式摆位按钮 机架控制面板具备快捷按钮，可实现床位到达指定检查部位的功能 8.5 双向交流系统 具备自动病人呼吸屏气辅助控制系统，支持双向语音传输，并且用户可以录制病人呼吸指令 *8.6 螺旋扫描螺距范围 0.5-2，连续可调 8.7 信号自适应增强技术 具备信号自适应增强，尤其针对体型肥胖患者，以减少线束硬化伪影和噪声，获得最优图像 8.8 智能参数调整技术 具备在定位像后，机器自动调整最合适的曝光参数，以获得最优图像 8.9 智能扫描辅助技术 具备扫描参数设定的辅助指导功能 8.10 自动确定扫描范围功能 具备在定位像后，依据检查部位的不同（如头、胸、腹部等）主机自动确定扫描范围的功能 8.11 造影剂自动触发功能 具备 8.12 动态组织增强评估 具备 8.13 颅脑最佳对比度算法 具备提高颅脑灰白质对比度的专用重建算法 8.14 线束硬化伪影校正算法 具备校正线束硬化伪影的专用重建算法 8.15 三维容积渲染成像技术 具备 8.16 自动三维重建功能 具备独立完成MPR、SSD、MIP、CTA等三维容积重建和三维后处理功能 9 高端临床应用技术 *9.1 心脏扫描物理单扇区时间分辨率 ≤100 ms 9.2 心脏扫描物理双扇区时间分辨率 ≤50 ms 9.3 多扇区重建功能 具备 *9.4 心脏扫描最大螺距 ≥2 *9.5 机架内置心电门控装置 具备机架内置一体化心电监控及心电图显示系统，无需外接心电监护仪 9.6 ECG实时监测 具备 9.7 ECG坏信号提醒技术 具备，电极片未贴好时自动提醒功能 9.8 ECG信号复制技术 具备，电极片脱落时复制之前的心电信号功能 9.9 模拟心电图技术 具备，提供模拟心电图 9.10 不同的钙化积分扫描模式个数 ≥1 9.11 不受心率和心律限制的前瞻性心电门控触发序列扫描技术 具备 9.12 不受心率和心律限制的回顾性心电门控触发螺旋扫描技术 具备 9.13 单心跳自由呼吸前瞻性心电触发大螺距心脏扫描技术 具备 9.14 不受心率和心律限制的心功能成像 具备 9.15 不受心率和心律限制的小儿先心前瞻性心电触发序列扫描技术 具备 9.16 自由呼吸无需镇静的小儿先心前瞻性心电触发大螺距扫描技术 具备 *9.17 20 cm搭桥心脏扫描时间 ≤1 s，要求说明实现方式 *9.18 一站式胸痛三联检查扫描时间 ≤2s，40cm，要求说明实现方式 *9.19 一站式心脑血管联合扫描时间 ≤2 s，要求说明实现方式 *9.20 一站式TAVI检查扫描时间 ≤3s，80 cm，要求说明实现方式 9.21 肥胖患者专用心脏扫描技术 具备 9.22 心率自适应螺距调节技术 具备依据病人心率不同自动选择螺距的功能 9.23 不规则心率避过技术 具备 9.24 相对时相采集技术 具备根据心动周期的百分比选择曝光时间窗的功能 9.25 绝对时相采集技术 具备根据心动周期特定ms选择曝光时间窗的功能 9.26 自动全剂量曝光范围技术 具备，前瞻性和回顾性心电门控均可根据患者心率自动确定全剂量曝光范围功能 9.27 前瞻性心电门控自动曝光范围技术 具备，前瞻性心电门控可根据患者心率自动确定曝光范围功能 9.28 心脏最佳时相自动重建技术 具备在心脏扫描结束后，自动重建最佳舒张期和收缩期图像，无需手动选择期相 9.29 相对时相重建技术 具备根据心动周期的百分比选择重建数据的功能 9.30 绝对时相重建技术 具备根据心动周期特定ms选择重建数据的功能 9.31 图像预览功能 具备依据某一解剖层面重建0-100%时相数据，挑选最佳时相进行全心脏图像重建的功能，无需事先重建全心脏数据 9.32 心肌线束硬化伪影校正技术 具备心肌线束硬化伪影校正的专用重建算法 9.33 房颤和心律不齐患者心电编辑功能 具备针对房颤、室早等心律不齐的心电编辑软件功能 10 低剂量技术 10.1 管电流自动实时调节技术 具备在扫描过程中，毫安根据病人体型在X、Y、Z轴上自动变化，并实时反馈调节，并且不需额外的定位相 *10.2 智能管电压技术 具备根据定位像自动选择kV *10.3 球管电压可调档数 ≥ 5 10.4 儿童剂量保护技术 具备儿童剂量保护的专用技术 *10.5 70kV超低剂量扫描技术 具备 10.6 80kV超低剂量扫描技术 具备 10.7 迭代重建技术 具备，提供经FDA认证的迭代重建技术的证书证明：Siemens提供SAFIRE，GE提供Treufidelity，Philips提供iMR，Canon提供First 10.8 迭代重建速度 ≥10幅/秒 10.9 智能滤过技术 在球管和前准直器端具备剂量和图像质量优化的滤线装置 10.10 智能定位相技术 具备实时定位相功能，且随时可手动停止定位相扫描 10.11 智能剂量分布技术 具备定位相上观察后续扫描协议中病人的剂量分布情况 10.12 智能剂量分析技术 具备观察当前扫描协议中使用的低剂量技术的功能 10.13 智能剂量管理技术 具备剂量报告、剂量分析和剂量保护等剂量管理功能 11 高级图像后处理工作站 *11.1 原厂工作站数量 1套 11.2 内存 ≥96 GB 11.3 主频 ≥10X2.4 GHz 11.4 硬盘容量 ≥1500 GB 11.5 可储存图像数量 ≥540000幅（512×512不压缩） 11.6 医学专用液晶超薄平面显示器尺寸 ≥19寸 11.7 医学专用液晶屏显示器分辨率 ≥1280×1024 11.8 一体化图像光盘存储 具备 12 高级临床后处理应用软件 12.1 图像显示功能 具备 12.2 照相功能 具备 12.3 打印功能 具备 12.4 视频捕捉和编辑工具 具备 12.5 图像存档和网络系统 具备 12.6 实时多平面重建MPR 具备 12.7 三维重建软件包 具备 12.8 容积渲染成像软件 具备 12.9 最大及最小密度投影软件 具备 12.10 透明显示软件 具备 12.11 电影功能软件 具备 12.12 三维容积测量评估软件 具备 12.13 血管分析软件 具备 12.14 心脏分析软件 具备 12.15 心血管引擎后处理软件包 具备 12.16 冠状动脉钙化分析 具备 12.17 Agatston当量评分软件 具备 12.18 质量评分软件 具备 12.19 容积评分软件 具备 12.20 冠状动脉钙化程度自动评估 具备 12.21 冠脉年龄自动评估 具备 12.22 单支血管标准评分软件 具备 12.23 冠脉血管基本评分软件 具备 12.24 冠状动脉血管分析软件 具备 12.25 心脏分离功能 具备 12.26 心脏血池自动去除功能 具备 12.24 冠脉束一键自动提取功能 具备 12.27 智能识别心脏长轴位功能 具备 12.28 智能识别心脏短轴位功能 具备 12.29 心脏平面智能用户自定义功能 具备 12.30 实时心脏投照角度显示 具备 12.31 冠脉最佳平面自动显示功能 具备 12.32 血管导航功能 具备 12.33 解剖结构显示器功能 具备 12.35 各枝冠状动脉自动探查命名功能 具备 12.36 自动显示各枝冠状动脉CPR图像 具备 12.37 冠状动脉横断面自动显示功能 具备 12.38 冠脉中心线编辑功能 具备，实现冠脉分枝的延长、剪切 12.39 智能血管狭窄分析和测量 具备 12.40 冠脉狭窄程度自动评估 具备 12.41 冠脉轮廓线显示及编辑功能 具备 12.42 冠脉直径轮廓曲线自动显示 具备 12.43 冠脉斑块定性显示功能 具备，按照密度标记不同色彩 12.44 冠脉斑块分析软件 具备 12.45 斑块透镜显示功能 具备 12.46 血管支架放置助手 具备，显示狭窄段的长度，起止点与血管开口的距离 12.47 心功能分析软件 具备，包括收缩舒张末期容积，射血分数，动态心壁运动观察与评估 12.48 自动探查各期相心肌 具备 12.49 血池模式心肌精确定量评估 具备 12.50 心脏收缩期和舒张期自动探查 具备 12.51 自动计算生成心脏时间容积曲线 具备 12.52 自动播放多时相心脏运动图像 具备 12.53 心脏瓣膜运动模式观察 具备，评估二尖瓣、主动脉瓣等运功功能显示 12.54 心肌质量评估软件 具备 12.55 舒张末期和收缩末期容积评估软件 具备 12.56 每博输出量评估软件 具备 12.57 射血分数评估软件 具备 12.58 个性化心功能参数评估软件 具备，提供心功能定量参数的参考范围，突出显示异常数值 12.59 心肌组织17分段牛眼图分析软件 具备，自动计算并生成室壁厚度、室壁增厚率和室壁运动的17分段牛眼图 12.60 冠脉分布彩色地形图 具备，提供基于牛眼图的心肌供血冠脉分布彩色地形图 12.61 去除检查床软件 具备 12.62 去除骨软件 具备 12.63 编辑骨去除蒙片软件 具备 12.64 突出骨显示软件 具备 12.65 高密度结构分离软件 具备 12.66 半自动跟踪血管软件 具备 12.67 手动跟踪血管软件 具备 12.68 血管中心线编辑软件 具备 12.69 钙化去除软件 具备 12.70 血管导航软件 具备 12.71 CPR病变定位软件 具备 12.72 狭窄定量测量软件 具备 12.73 血管长度定量分析软件 具备 12.74 血管直径定量分析软件 具备 12.75 管腔轮廓编辑软件 具备 12.76 像素透镜灰阶值测量软件 具备 12.77 神经引擎后处理软件包 具备 12.78 神经血管减影分析软件 具备 12.79 DSA骨去除算法软件 具备 12.80 神经DSA阈值算法软件 具备 12.81 选择性高密度去除算法软件 具备 12.82 动脉瘤分割软件 具备 12.83 肿瘤引擎后处理软件包 具备 12.84 肿瘤分割功能软件 具备 12.85 肿瘤自动提取功能软件 具备 12.86 淋巴结自动提取功能软件 具备 12.87 肿瘤定量测量软件 具备 12.88 CT结肠分析软件 具备 12.89 结肠全景显示功能软件 具备 12.90 仿真飞行功能软件 具备 12.91 结肠透明化功能软件 具备 12.92 结肠内窥镜观察功能软件 具备 12.93 结肠病灶三维测量软件 具备 12.94 自动报告软件 具备，自动生成报告，同时支持Dicom、PDF、HTML等格式的输出和CD刻录 13 售后服务 13.1 远程维修诊断系统 具备 13.2 国内备件仓库 具备 13.3 省内固定维修工程师 具备 13.4 400免费保修电话号码 具备 13.5 现场技术培训 具备，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能 13.6 设备运行、安装和使用环境要求 具备
15 |  | 听力筛查仪 | 1 | 1、整体性能 ※同时具有 声导抗、测听和筛查耳声发射 三种测试功能 1.操作方式:双模式，触屏或电脑软件操作 2.内置1000 个测试结果 3.测试流程:自定义测试序列 4.彩色触摸屏(图形液晶显示器) ★5.儿童动画模式 6.通过患者编辑软件上传测试结果，或将软件数据下传给主机，结果导出其他EMR软件 7.打印:通过标签打印机、PDF或通过软件打印 二、声导抗参数 1.声导抗模块 1.1鼓室图 a.探测音频率:226 Hz b.探测音频率的强度精度:226Hz(±1%，85.3 dB SPL±3 dB) c.声顺范围和精度:0~5ml，5%或0.1ml(取决于较大者) d.压力范围:-600~+300daPa;步距:50 daPa e.泵速:50、100、150、200daPa/s ±10daPa/s，尽可能快(最大600 daPa/s，当鼓室图峰值陡峭时自动降至200 daPa/s) f.自动停止:若检测到有效峰值，则完成记录 g.手动压力控制:压力步距:1、5、10、50 daPa h.卡通模式(可选) 1.2声反射 a.同侧自动声反射筛查 b.灵敏度:<0.001 ml c.自动声反射筛查强度:70~100dBHL;步距:5 dB d.自动声反射筛查刺激声频率:纯音(500、1000、2000、3000、4000Hz)，噪声(BBN、LPN、HPN)注:低通噪声(LPN:891~1120 Hz)，高通噪声(HPN:3560~4490 Hz) e.自动声反射启动方式(鼓室图完成后):从不、总是、若峰值处于正常范围内(226 Hz声反射类型:同侧、对侧(需连接对侧耳机) f.压力偏移:鼓室图峰值或可编辑 g.声反射刺激时长:2s h.与探测音相关声反射刺激声信号时间(106ms开，53 ms关) i.卡通模式(可选) j.自动声反射启动方式(鼓室图完成后):从不、总是、若峰值处于正常范围内(226Hz) k.声反射类型:同侧、对侧(需连接对侧耳机) 1.压力偏移:鼓室图峰值或可编辑 m.声反射刺激时长:2s n.与探测音相关声反射刺激声信号时间(106ms开，53 ms 关) o.卡通模式(可选)开，53 ms 关) o.卡通模式(可选) 二、筛查 DPOAE 参数 1.刺激声类型:纯音、FM调频音(fm=1.4~1.6 Hz，调制深度=1kHz为50 Hz，4kHz为100 Hz) ★2.双耳同时测试 ★3.多频同时测试 4.可选测试频率，重复校准的最大次数 5.Scissor paradigm自动强度关系(L1=0.4 L2 +39 dBSPL) 6.显示信息:响应水平、噪声水平和测试进度 7.测试结果:通过/有明确响应，未通过/无明确响应，或测试结果不完整 8.残余噪声计算:加权叠加，综合叠加因素 9.伪迹拒绝:加权叠加 10.泄露检查(可选):反馈信号分析(440Hz探测音) 11.探头检测:最大声压极限(“刺激声”)，扬声器间对比(“对称性”)，泄露检查(“探头匹配”) 12.校准:耳道容积校准的耳内校准 13.采样率:48kHz(刺激声，响应) 14.5种卡通模式(可选) 15.测试频率(f2) :1、1.5、2、3、4、5、6、8kHz 16.f2/f1 频率比:1.22，允差±1% 17.刺激强度(L2):30~65 dB SPL，步长5dB 18.SNR 通过标准:6,9,12 dB 19.手动复测特定频点MAGIC 儿童行为测听 20.频率:0.25(牛),0.5(熊),1(大象),2 (猫),3(羊),4(老鼠), 6 (鸟), 8 kHz(海豚); 可选:5 kHz替代6 kHz 。 21.刺激声强度:20, 25,30,35, 40, 45, 60 dB HL。 22.刺激声类型:纯音、啭音 23.可选开始引导环节 24.换能器类型:头戴式耳机、插入式耳机视力筛查仪15万(儿保科)用人群:>6个月以上人群操作模式:对焦后自动拍摄测量模式:双眼同时检测，也可选择单眼检测测试时间:<1S *环境光选择模式:自然光、室内光、暗室三种模式可选工作距离:1000~1060mm 筛查内容:屈光筛查(近视、远视、散光、屈光参差)、眼位变化、瞳孔大小、瞳距、凝视不对称球镜度DS测量范围:-7.50D至+7.50D，0.25D， 分辨率:0.25D，精度±0.5D柱镜度数DC测量范围:测量范围:0D~-3.00D最小刻度:0.25D精度:0.00D~-2.00D,精度:±0.50D-2.00D(不含-2.00D)
16 |  | 视力筛查仪 | 1 | 用人群:>6个月以上 人群操作模式:对焦后自动拍摄测量模式:双眼同时检测，也可选择单眼检测测试时间:<1S *环境光选择模式:自然光、室内光、暗室三种模式可选 工作距离:1000~1060mm 筛查内容:屈光筛查(近视、远视、散光、屈光参差)、眼位变化、瞳孔大小、瞳距、凝视不对称 球镜度DS测量范围:-7.50D至+7.50D，0.25D，分辨率:0.25D，精度±0.5D柱镜度数DC测量范围:测量范围:0D~-3.00D最小刻度:0.25D 精度:0.00D~-2.00D,精度:±0.50D-2.00D(不含-2.00D)~-3.00D,精度:±0.75D 散光轴位Axis测量范围:0°~180°，最小刻度:1°，精度:±15°瞳孔直径测量范围:测量范围:4.0mm~9.0mm最小刻度:0.1mm精度:±0.5mm瞳孔间距测量范围:测量范围:35mm~80mm最小刻度:1mm精度:±1.5mm固视:测量范围:0°~25°最小刻度:0.1°精度:±5固视物目标:随机灯光闪烁声音刺激*测试重复精度:可设置3次快速测试取平均值提高测试重复准确度 测试距离提示:系统有具体数值提醒距离过远或者过近*测试模式:普通模式、队列模式、队列模式+裸眼视力三种可选，可选择暗箱测试模式、蓝牙连接配套液晶视力表可测裸眼视力 数据传输:4G网络，USB3.0、WIFI、蓝牙，SD存储，HDMI，无线传输适配器，软件批量导入、扫描二维码等 *显示屏幕:5.7英寸触摸液晶屏打印机连接方式:WIFI&USB等 *打印模式:热敏打印机、A4纸质打印机(可直接打印) 续航时间:>5小时 充电时间:<3小时 电源输入:input:100-240V.50/60HZ0.4A,Output:5V,2.1A,10.5W 设备重量:<800g 瞳孔定位方式:AI人工智能算法快速定位瞳孔 软件对接:安卓系统支持端口开放，可实现联网连接，能实现数字化流程管理，可对接第 三方信息管理系统
17 | 定南街道社区卫生服务中心 | 数字化医用X射线摄影系统（DR） | 1 | （一）整体要求： 1.1设备用途：能进行人体全身各部位的立位和卧位X线影像学检查，实现数字成像、数字图像的存贮管理。 1.2临床范围：头颅、颈椎、鼻窦、胸部、腹部、四肢，等各部位常规摄片外，还可以满足担架位和轮椅位等特殊体位摄片。 （二）设备主要构成及附件： 2.1无线移动非晶硅平板1块。 2.2 X线球管一套。 2.3高频高压发生器1套。 2.4 DR升降双立柱机架一套。 2.5限束器一个。 2.6专用图像采集/处理工作站一套。 2.7纸质报告打印机一个。 2.8语音呼叫系统一套。 （三）主要技术及系统概述： 3.1无线移动非晶硅平板探测器（1块）: 3.1.1像素尺寸:139um 3.1.2成像区域：≥43×43cm ★3.1.3动态阶楔数：≥17位。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明或技术白皮书） 3.1.4成像时间：≤4秒， 3.1.5空间分辨率：≥3.6LP/MM。 3.2 X线球管组件: 3.2.1焦点:0.6mm/1.2mm 3.2.2标称管电压:150kV ★3.2.3阳极容量：≥300KHU。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明或技术白皮书） 3.2.4阳极最高转速：≥8400转/min。 3.2.5球管最大功率：≥75KW。 3.3高压发生器（数字高压发生器）及曝光控制系统: 3.3.1加载时间范围:0.001s~10s。 3.3.2输出电压：40kV～150kV。 3.3.3最大摄影电流：≥800mA。 ★3.3.4最大输出功率：≥69KW。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明或技术白皮书） 3.3.5摄影电流时间积: 0.1mAs-1000mAs。 3.4 DR双立柱机架: 3.4.1床面移动纵向行程：≥1000mm； 3.4.2床面移动横向行程：≥260mm； 3.4.3立柱沿床身纵向移动范围：1870mm； 3.4.4X射线管组件绕横臂轴向旋转范围：±180°； 3.4.5立柱自身旋转范围：±180°； ★3.4.6X射线管组件沿立柱上下移动范围：350mm～1850mm；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明或技术白皮书） 3.4.7摄影床片盒横向移动范围： ≥500mm； 3.4.8胸片架探测器沿立柱上下移动范围：350mm～1850mm 3.4.9液晶显示屏，具有发生器参数显示、操作功能和摄影床参数显示 3.4.10球管自动跟踪胸片架探测器。 3.4.11 SID能一键电动运行到1米。 ★3.4.12 床面最低高度≤495mm，升降范围≥350mm（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明或技术白皮书） ★3.4.13 床位球管与摄影床片盒有升降同步跟踪功能（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明或技术白皮书） ★3.4.14 支持儿童摄影（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明或技术白皮书） 3.5限束器： 3.5.1固有滤过：1.2mm Al 3.5.2 附加滤过：0.2 mm Cu /1.0 mm Al /0.2mm Cu+1 mm Al 3.5.3 铅门控制方式：手动 3.6图像采集/处理工作站: 3.6.1专业图像工作站: 3.6.2配置：CPU ≧i5-10500。 3.6.3内存容量：≥16GB。 3.6.4硬盘容量：≥1T。 3.6.5工作站显示器：≥24"液晶显示器。 3.6.6 ≥1000M网络接口。 3.6.7 DICOM 3.0接口。 3.7 工作站图像处理软件功能： 3.7.1 图像采集工作站软件操作界面均为中文界面。 3.7.2 支持DICOM3.0，包括支持DICOM打印、支持DICOM存档、支持DICOM网络传输、支持DICOM WORKLIST，具有移动存储或DVD刻录功能。 3.7.3器官程序摄影(APR):在软件上选择部位体位后，自动设置和显示所用高压曝光参数;。（提供国家认可的第三方证明） 3.7.4具有病人管理、图像采集、图像处理（图像校正、图像翻转、组织均衡、USM锐化、图像滤波）、图像观察（提供图像观察工具，测量工具）。 ★4.出于匹配性考虑，机架、高压、软件、平板，球管整机注册属于同一厂家。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明或技术白皮书） ★5、具有局部对比度图像增强功能（提供国家认可的第三方证明）；
18 |  | 彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | 一、设备名称：全数字彩色多普勒超声诊断仪 二、用途：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、血管、泌尿、儿科、神经、急症等方面的临床诊断工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 三、主要技术规格及系统概述： 3.1主机成像系统： 3.1.1※高分辨率液晶显示器≥21.5英寸，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠 3.1.2※操作面板具备防眩光彩色触摸屏≥13.3英寸。触摸屏可独立调节角度≥50度 3.1.3触摸屏支持手势控制，可自定义≥7个双指手势功能（如冻结、存图、打印等） 3.1.4控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度 ≥180度，上下移动≥30cm 3.1.5多倍信号并行处理技术 3.1.6数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 3.1.7数字化二维灰阶成像及M型显像单元 3.1.8解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。 3.1.9曲线解剖M型技术 3.1.10彩色多普勒成像技术 3.1.11彩色多普勒能量图技术 3.1.12方向性能量图技术 3.1.13数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF) 3.1.14智能化一键图像优化技术，自动连续优化图像，具备独立按键。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。 3.1.15空间复合成像技术，支持彩色多普勒模式 3.1.16斑点噪声抑制技术，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持≥7档调节。 3.1.17具备自动血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化 3.1.18※穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示（增强前后效果），并支持自适应校正角度 3.1.19图像放大，支持高清放大和全局放大、局部放大，放大倍数≥16倍;支持≥2种放大全屏放大模式。 3.1.20支持线阵探头双B图像拼接 3.1.21声功率可调，可实时显示MI/TI（TIB，TIC，TIS） 3.1.22※具备腹部、妇科、产科、浅表、心脏模式自动工作流协议，支持定制化模板，在检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等 3.1.23※支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释 3.1.24※血管硬度分析，实时跟踪血管上下壁运动并显示血管壁的运动曲线，自动检测颈动脉弹性和血管硬度，通过射频数据计算血管直径的变化，计算脉搏波速度以评估血管弹性。（选配） 3.1.25支持内置电池，可在不接电源的情况下可进行正常的超声扫查。连续工作时间≥60分钟。（非外接UPS电源）（选配） 3.1.26※支持超声远程会诊系统，该系统需具备单独远程超声会诊系统注册证及信息安全等级保护三级证书 3.1.27要求所投机型为2022年及以后推出最新机型（以NMPA首次注册证书为准）并具备持续升级能力。 3.2先进成像技术： 3.2.1造影成像技术及造影定量分析功能 1)※可支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头 2)支持微血管造影增强功能 3)双计时器 4)支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储 5)具备混合模式 6)支持造影图像和组织图像位置互换 7)※造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析（选配） 8)支持左心室造影 9)支持心肌造影（选配） 3.2.23D/4D成像技术（选配） 1)支持探头类型：腹部容积探头、腔内容积探头 2)常规成像模式：表面模式、最大模式、最小模式、X-Ray模式 3)断层切片成像，同屏显示≥24幅不同深度图像，断层间距0.5mm-10.0mm可调。 4)容积厚层成像，包括任意剖面成像 5)血管三维成像，要求彩色及能量模式均可用 6)可将3D/4D图像的ABC三个剖面根据其相对的空间位置结合在一起显示 7)※支持3D/4D数据离线处理，对存储的数据再调节成像再存储 8)※胎儿面部自动导航功能，可以自动的去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰。 9)自动容积测量 10)支持容积图像支持斑点噪声抑制 3.2.3应变式弹性成像技术 1)※支持探头：线阵探头、腔内探头、容积探头。 2)具备组织硬度定量分析软件，支持应变、应变率和应变直方图的测量 3)具备肿块周边组织弹性定量分析功能 4)具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量 3.2.4TDI组织多普勒成像 1)※TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图 2)※TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图（选配） 3)※TDI曲线解剖M型模式：同步显示心肌组织节段运动同步性、运动时相对比 3.2.5※组织追踪成像定量分析（选配） 1)※二维模式下追踪心肌运动，支持心内膜、心外膜、心肌层三组追踪轨迹 2)具有组织向量图（箭头显示）和曲线图分析，数据包括速度、位移、应变及应变率 3)※支持牛眼图显示和报告显示 3.2.6※内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像，包含腹部、心脏、乳腺、甲状腺、妇科、产科等切面。同时，支持腹部及心脏各≥5个标准切面的自动识别。 3.2.7Stress Echo负荷成像单元（选配） 3.3测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式) 3.3.1常规测量软件包 3.3.2基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量 3.3.3定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度 3.3.4半自动面积及径线测量 自动描迹、测量和计算工具，可支持径、周长、面积、平均灰度、径1/ 径2、径2/ 径1 等测量结果 3.3.5全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。 3.3.6妇科测量软件包：具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育曲线分析（提供IVF发育曲线趋势分析证明图片）。 3.3.7产科测量软件包：自动产科测量，要求自动测量≥5项胎儿发育评估指标。 3.3.8自动NT测量 3.3.9心脏测量软件包：心功能自动测量软件,无需ECG可自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记 3.3.10腹部测量软件包：支持膀胱自动测量 3.3.11自动肝肾比测量 一键自动肝肾器官识别，自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值，方便进行肝脏脂肪变的定量评估 3.3.12肺水肿B线自动测量（选配） 3.3.13小器官测量软件包，包含乳腺测量包 3.3.14血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，测量结果参数≥7项，具备IMT评估曲线分析。（提供IMT内中膜评估分析曲线证明图片） 3.3.15※支持颈动脉血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新 3.3.16※支持血管体位图手动编辑功能，通过在触摸屏上手动描记体位图，直观显示病变的位置（选配） 3.3.17※小儿髋关节自动测量功能，可一键自动计算α角,β角，自动进行临床分型（选配） 3.4图像存储(电影)回放重显及病案管理单元 3.4.1硬盘≥1T，图像存储，电影回放：≥150秒 3.4.2多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 3.4.3※支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键 3.4.4※原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可调节参数≥32项 3.5连通性要求： 3.5.1支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输，并可支持DICOM结构化报告 3.5.2可直接通过控制面板上的按键存储静态/动态超声图像到工作站（无需外接其他手柄或脚踏开关）（选配） 3.5.3※支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备 四、系统技术参数及要求： 4.1系统通用功能： 4.1.1※主机探头接口≥4个，大小一致，全激活、相互通用。 4.1.2预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。 4.2探头规格 4.2.1※频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头 4.2.2二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段； 4.2.3腹部凸阵探头（2.0-5.5MHz） 4.2.4血管/小器官线阵探头（3.0-13.0MHz） 4.2.5心脏相控阵探头（1.5-4.5MHz） 4.2.6可选配腔内探头（3-11MHz），扫描角度≥170° 4.3二维显像主要参数： 4.3.1成像速度：相控阵探头，18CM深度时, 全视野，帧率≥57帧/秒；凸阵探头，18CM深度时, 全视野， 帧率≥39帧/秒 4.3.2增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≥1。 4.3.3TGC: ≥8段，LGC: ≥8段 4.3.4显示深度≥38cm 4.3.5伪彩图谱: ≥8种 4.3.6最大帧率: ≥600 帧/秒 4.3.7动态范围：≥240，可视可调 4.4频谱多普勒： 4.4.1显示模式：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 4.4.2最大测量速度：≥7.2m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s） 4.4.3最低测量速度：≤13.1cm/s 4.4.4偏转角度: ≥±30° (线阵探头) ，并支持快速角度校正 4.4.5取样宽度及位置范围： 0.5-30mm 4.4.6零位移动：8级 4.4.7实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 4.5彩色多普勒： 4.5.1显示方式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 4.5.2※速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度 4.5.3※取样框偏转: ≥±30°，取样框可根据探头血流方向自动调节 4.5.4最大帧率: ≥220 帧/秒 4.5.5彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI) 4.5.6彩色频谱自动反转：当调节彩色取样框从一侧偏转向另一侧时，系统可自动触发反转功能，保证偏转调节过程中，血管内血流颜色不变 4.6记录装置： 4.6.1内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，图像支持BMP、JPG、TIFF、DCM、 AVI、MP4格式直接导出。 4.6.2内置数字录像机可用于教学，存储时间≥60分钟 4.6.3内置USB接口≥6 4.7外设和附件 4.7.1支持主机一体化耦合剂加热器，耦合剂温度三挡可调 4.7.2腔内探头放置架 4.7.3QWERTY背光小键盘 4.7.4主机一体式LED照明灯，辅助暗室临床操作 4.7.5支持脚踏开关（选配） 4.8技术、维修、培训及其它 4.8.1卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应 4.8.2在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能
19 | 黄桶街道社区卫生服务中心 | 数字化医用X射线摄影系统（DR） | 1 | （一）整体要求： 1.1设备用途：能进行人体全身各部位的立位和卧位X线影像学检查，实现数字成像、数字图像的存贮管理。 1.2临床范围：头颅、颈椎、鼻窦、胸部、腹部、四肢，等各部位常规摄片外，还可以满足担架位和轮椅位等特殊体位摄片。 （二）设备主要构成及附件： 2.1无线移动非晶硅平板1块。 2.2 X线球管一套。 2.3高频高压发生器1套。 2.4 DR升降双立柱机架一套。 2.5限束器一个。 2.6专用图像采集/处理工作站一套。 2.7纸质报告打印机一个。 2.8语音呼叫系统一套。 （三）主要技术及系统概述： 3.1无线移动非晶硅平板探测器（1块）: 3.1.1像素尺寸:139um 3.1.2成像区域：≥43×43cm ★3.1.3动态阶楔数：≥17位。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明或技术白皮书） 3.1.4成像时间：≤4秒， 3.1.5空间分辨率：≥3.6LP/MM。 3.2 X线球管组件: 3.2.1焦点:0.6mm/1.2mm 3.2.2标称管电压:150kV ★3.2.3阳极容量：≥300KHU。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明或技术白皮书） 3.2.4阳极最高转速：≥8400转/min。 3.2.5球管最大功率：≥75KW。 3.3高压发生器（数字高压发生器）及曝光控制系统: 3.3.1加载时间范围:0.001s~10s。 3.3.2输出电压：40kV～150kV。 3.3.3最大摄影电流：≥800mA。 ★3.3.4最大输出功率：≥69KW。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明或技术白皮书） 3.3.5摄影电流时间积: 0.1mAs-1000mAs。 3.4 DR双立柱机架: 3.4.1床面移动纵向行程：≥1000mm； 3.4.2床面移动横向行程：≥260mm； 3.4.3立柱沿床身纵向移动范围：1870mm； 3.4.4X射线管组件绕横臂轴向旋转范围：±180°； 3.4.5立柱自身旋转范围：±180°； ★3.4.6X射线管组件沿立柱上下移动范围：350mm～1850mm；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明或技术白皮书） 3.4.7摄影床片盒横向移动范围： ≥500mm； 3.4.8胸片架探测器沿立柱上下移动范围：350mm～1850mm 3.4.9液晶显示屏，具有发生器参数显示、操作功能和摄影床参数显示 3.4.10球管自动跟踪胸片架探测器。 3.4.11 SID能一键电动运行到1米。 ★3.4.12 床面最低高度≤495mm，升降范围≥350mm（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明或技术白皮书） ★3.4.13 床位球管与摄影床片盒有升降同步跟踪功能（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明或技术白皮书） ★3.4.14 支持儿童摄影（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明或技术白皮书） 3.5限束器： 3.5.1固有滤过：1.2mm Al 3.5.2 附加滤过：0.2 mm Cu /1.0 mm Al /0.2mm Cu+1 mm Al 3.5.3 铅门控制方式：手动 3.6图像采集/处理工作站: 3.6.1专业图像工作站: 3.6.2配置：CPU ≧i5-10500。 3.6.3内存容量：≥16GB。 3.6.4硬盘容量：≥1T。 3.6.5工作站显示器：≥24"液晶显示器。 3.6.6 ≥1000M网络接口。 3.6.7 DICOM 3.0接口。 3.7 工作站图像处理软件功能： 3.7.1 图像采集工作站软件操作界面均为中文界面。 3.7.2 支持DICOM3.0，包括支持DICOM打印、支持DICOM存档、支持DICOM网络传输、支持DICOM WORKLIST，具有移动存储或DVD刻录功能。 3.7.3器官程序摄影(APR):在软件上选择部位体位后，自动设置和显示所用高压曝光参数;。（提供国家认可的第三方证明） 3.7.4具有病人管理、图像采集、图像处理（图像校正、图像翻转、组织均衡、USM锐化、图像滤波）、图像观察（提供图像观察工具，测量工具）。 ★4.出于匹配性考虑，机架、高压、软件、平板，球管整机注册属于同一厂家。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明或技术白皮书） ★5、具有局部对比度图像增强功能（提供国家认可的第三方证明）；
20 |  | 彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | 一、设备名称：全数字彩色多普勒超声诊断仪 二、用途：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、血管、泌尿、儿科、神经、急症等方面的临床诊断工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 三、主要技术规格及系统概述： 3.1主机成像系统： 3.1.1※高分辨率液晶显示器≥21.5英寸，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠 3.1.2※操作面板具备防眩光彩色触摸屏≥13.3英寸。触摸屏可独立调节角度≥50度 3.1.3触摸屏支持手势控制，可自定义≥7个双指手势功能（如冻结、存图、打印等） 3.1.4控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度 ≥180度，上下移动≥30cm 3.1.5多倍信号并行处理技术 3.1.6数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 3.1.7数字化二维灰阶成像及M型显像单元 3.1.8解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。 3.1.9曲线解剖M型技术 3.1.10彩色多普勒成像技术 3.1.11彩色多普勒能量图技术 3.1.12方向性能量图技术 3.1.13数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF) 3.1.14智能化一键图像优化技术，自动连续优化图像，具备独立按键。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。 3.1.15空间复合成像技术，支持彩色多普勒模式 3.1.16斑点噪声抑制技术，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持≥7档调节。 3.1.17具备自动血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化 3.1.18※穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示（增强前后效果），并支持自适应校正角度 3.1.19图像放大，支持高清放大和全局放大、局部放大，放大倍数≥16倍;支持≥2种放大全屏放大模式。 3.1.20支持线阵探头双B图像拼接 3.1.21声功率可调，可实时显示MI/TI（TIB，TIC，TIS） 3.1.22※具备腹部、妇科、产科、浅表、心脏模式自动工作流协议，支持定制化模板，在检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等 3.1.23※支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释 3.1.24※血管硬度分析，实时跟踪血管上下壁运动并显示血管壁的运动曲线，自动检测颈动脉弹性和血管硬度，通过射频数据计算血管直径的变化，计算脉搏波速度以评估血管弹性。（选配） 3.1.25支持内置电池，可在不接电源的情况下可进行正常的超声扫查。连续工作时间≥60分钟。（非外接UPS电源）（选配） 3.1.26※支持超声远程会诊系统，该系统需具备单独远程超声会诊系统注册证及信息安全等级保护三级证书 3.1.27要求所投机型为2022年及以后推出最新机型（以NMPA首次注册证书为准）并具备持续升级能力。 3.2先进成像技术： 3.2.1造影成像技术及造影定量分析功能 1)※可支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头 2)支持微血管造影增强功能 3)双计时器 4)支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储 5)具备混合模式 6)支持造影图像和组织图像位置互换 7)※造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析（选配） 8)支持左心室造影 9)支持心肌造影（选配） 3.2.23D/4D成像技术（选配） 1)支持探头类型：腹部容积探头、腔内容积探头 2)常规成像模式：表面模式、最大模式、最小模式、X-Ray模式 3)断层切片成像，同屏显示≥24幅不同深度图像，断层间距0.5mm-10.0mm可调。 4)容积厚层成像，包括任意剖面成像 5)血管三维成像，要求彩色及能量模式均可用 6)可将3D/4D图像的ABC三个剖面根据其相对的空间位置结合在一起显示 7)※支持3D/4D数据离线处理，对存储的数据再调节成像再存储 8)※胎儿面部自动导航功能，可以自动的去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰。 9)自动容积测量 10)支持容积图像支持斑点噪声抑制 3.2.3应变式弹性成像技术 1)※支持探头：线阵探头、腔内探头、容积探头。 2)具备组织硬度定量分析软件，支持应变、应变率和应变直方图的测量 3)具备肿块周边组织弹性定量分析功能 4)具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量 3.2.4TDI组织多普勒成像 1)※TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图 2)※TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图（选配） 3)※TDI曲线解剖M型模式：同步显示心肌组织节段运动同步性、运动时相对比 3.2.5※组织追踪成像定量分析（选配） 1)※二维模式下追踪心肌运动，支持心内膜、心外膜、心肌层三组追踪轨迹 2)具有组织向量图（箭头显示）和曲线图分析，数据包括速度、位移、应变及应变率 3)※支持牛眼图显示和报告显示 3.2.6※内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像，包含腹部、心脏、乳腺、甲状腺、妇科、产科等切面。同时，支持腹部及心脏各≥5个标准切面的自动识别。 3.2.7Stress Echo负荷成像单元（选配） 3.3测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式) 3.3.1常规测量软件包 3.3.2基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量 3.3.3定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度 3.3.4半自动面积及径线测量 自动描迹、测量和计算工具，可支持径、周长、面积、平均灰度、径1/ 径2、径2/ 径1 等测量结果 3.3.5全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。 3.3.6妇科测量软件包：具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育曲线分析（提供IVF发育曲线趋势分析证明图片）。 3.3.7产科测量软件包：自动产科测量，要求自动测量≥5项胎儿发育评估指标。 3.3.8自动NT测量 3.3.9心脏测量软件包：心功能自动测量软件,无需ECG可自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记 3.3.10腹部测量软件包：支持膀胱自动测量 3.3.11自动肝肾比测量 一键自动肝肾器官识别，自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值，方便进行肝脏脂肪变的定量评估 3.3.12肺水肿B线自动测量（选配） 3.3.13小器官测量软件包，包含乳腺测量包 3.3.14血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，测量结果参数≥7项，具备IMT评估曲线分析。（提供IMT内中膜评估分析曲线证明图片） 3.3.15※支持颈动脉血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新 3.3.16※支持血管体位图手动编辑功能，通过在触摸屏上手动描记体位图，直观显示病变的位置（选配） 3.3.17※小儿髋关节自动测量功能，可一键自动计算α角,β角，自动进行临床分型（选配） 3.4图像存储(电影)回放重显及病案管理单元 3.4.1硬盘≥1T，图像存储，电影回放：≥150秒 3.4.2多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 3.4.3※支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键 3.4.4※原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可调节参数≥32项 3.5连通性要求： 3.5.1支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输，并可支持DICOM结构化报告 3.5.2可直接通过控制面板上的按键存储静态/动态超声图像到工作站（无需外接其他手柄或脚踏开关）（选配） 3.5.3※支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备 四、系统技术参数及要求： 4.1系统通用功能： 4.1.1※主机探头接口≥4个，大小一致，全激活、相互通用。 4.1.2预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。 4.2探头规格 4.2.1※频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头 4.2.2二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段； 4.2.3腹部凸阵探头（2.0-5.5MHz） 4.2.4血管/小器官线阵探头（3.0-13.0MHz） 4.2.5心脏相控阵探头（1.5-4.5MHz） 4.2.6可选配腔内探头（3-11MHz），扫描角度≥170° 4.3二维显像主要参数： 4.3.1成像速度：相控阵探头，18CM深度时, 全视野，帧率≥57帧/秒；凸阵探头，18CM深度时, 全视野， 帧率≥39帧/秒 4.3.2增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≥1。 4.3.3TGC: ≥8段，LGC: ≥8段 4.3.4显示深度≥38cm 4.3.5伪彩图谱: ≥8种 4.3.6最大帧率: ≥600 帧/秒 4.3.7动态范围：≥240，可视可调 4.4频谱多普勒： 4.4.1显示模式：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 4.4.2最大测量速度：≥7.2m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s） 4.4.3最低测量速度：≤13.1cm/s 4.4.4偏转角度: ≥±30° (线阵探头) ，并支持快速角度校正 4.4.5取样宽度及位置范围： 0.5-30mm 4.4.6零位移动：8级 4.4.7实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 4.5彩色多普勒： 4.5.1显示方式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 4.5.2※速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度 4.5.3※取样框偏转: ≥±30°，取样框可根据探头血流方向自动调节 4.5.4最大帧率: ≥220 帧/秒 4.5.5彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI) 4.5.6彩色频谱自动反转：当调节彩色取样框从一侧偏转向另一侧时，系统可自动触发反转功能，保证偏转调节过程中，血管内血流颜色不变 4.6记录装置： 4.6.1内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，图像支持BMP、JPG、TIFF、DCM、 AVI、MP4格式直接导出。 4.6.2内置数字录像机可用于教学，存储时间≥60分钟 4.6.3内置USB接口≥6 4.7外设和附件 4.7.1支持主机一体化耦合剂加热器，耦合剂温度三挡可调 4.7.2腔内探头放置架 4.7.3QWERTY背光小键盘 4.7.4主机一体式LED照明灯，辅助暗室临床操作 4.7.5支持脚踏开关（选配） 4.8技术、维修、培训及其它 4.8.1卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应 4.8.2在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能
21 | 化处镇卫生院 | 数字化医用X射线摄影系统（DR） | 1 | （一）整体要求： 1.1设备用途：能进行人体全身各部位的立位和卧位X线影像学检查，实现数字成像、数字图像的存贮管理。 1.2临床范围：头颅、颈椎、鼻窦、胸部、腹部、四肢，等各部位常规摄片外，还可以满足担架位和轮椅位等特殊体位摄片。 （二）设备主要构成及附件： 2.1无线移动非晶硅平板1块。 2.2 X线球管一套。 2.3高频高压发生器1套。 2.4 DR升降双立柱机架一套。 2.5限束器一个。 2.6专用图像采集/处理工作站一套。 2.7纸质报告打印机一个。 2.8语音呼叫系统一套。 （三）主要技术及系统概述： 3.1无线移动非晶硅平板探测器（1块）: 3.1.1像素尺寸:139um 3.1.2成像区域：≥43×43cm ★3.1.3动态阶楔数：≥17位。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明或技术白皮书） 3.1.4成像时间：≤4秒， 3.1.5空间分辨率：≥3.6LP/MM。 3.2 X线球管组件: 3.2.1焦点:0.6mm/1.2mm 3.2.2标称管电压:150kV ★3.2.3阳极容量：≥300KHU。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明或技术白皮书） 3.2.4阳极最高转速：≥8400转/min。 3.2.5球管最大功率：≥75KW。 3.3高压发生器（数字高压发生器）及曝光控制系统: 3.3.1加载时间范围:0.001s~10s。 3.3.2输出电压：40kV～150kV。 3.3.3最大摄影电流：≥800mA。 ★3.3.4最大输出功率：≥69KW。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明或技术白皮书） 3.3.5摄影电流时间积: 0.1mAs-1000mAs。 3.4 DR双立柱机架: 3.4.1床面移动纵向行程：≥1000mm； 3.4.2床面移动横向行程：≥260mm； 3.4.3立柱沿床身纵向移动范围：1870mm； 3.4.4X射线管组件绕横臂轴向旋转范围：±180°； 3.4.5立柱自身旋转范围：±180°； ★3.4.6X射线管组件沿立柱上下移动范围：350mm～1850mm；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明或技术白皮书） 3.4.7摄影床片盒横向移动范围： ≥500mm； 3.4.8胸片架探测器沿立柱上下移动范围：350mm～1850mm 3.4.9液晶显示屏，具有发生器参数显示、操作功能和摄影床参数显示 3.4.10球管自动跟踪胸片架探测器。 3.4.11 SID能一键电动运行到1米。 ★3.4.12 床面最低高度≤495mm，升降范围≥350mm（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明或技术白皮书） ★3.4.13 床位球管与摄影床片盒有升降同步跟踪功能（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明或技术白皮书） ★3.4.14 支持儿童摄影（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明或技术白皮书） 3.5限束器： 3.5.1固有滤过：1.2mm Al 3.5.2 附加滤过：0.2 mm Cu /1.0 mm Al /0.2mm Cu+1 mm Al 3.5.3 铅门控制方式：手动 3.6图像采集/处理工作站: 3.6.1专业图像工作站: 3.6.2配置：CPU ≧i5-10500。 3.6.3内存容量：≥16GB。 3.6.4硬盘容量：≥1T。 3.6.5工作站显示器：≥24"液晶显示器。 3.6.6 ≥1000M网络接口。 3.6.7 DICOM 3.0接口。 3.7 工作站图像处理软件功能： 3.7.1 图像采集工作站软件操作界面均为中文界面。 3.7.2 支持DICOM3.0，包括支持DICOM打印、支持DICOM存档、支持DICOM网络传输、支持DICOM WORKLIST，具有移动存储或DVD刻录功能。 3.7.3器官程序摄影(APR):在软件上选择部位体位后，自动设置和显示所用高压曝光参数;。（提供国家认可的第三方证明） 3.7.4具有病人管理、图像采集、图像处理（图像校正、图像翻转、组织均衡、USM锐化、图像滤波）、图像观察（提供图像观察工具，测量工具）。 ★4.出于匹配性考虑，机架、高压、软件、平板，球管整机注册属于同一厂家。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明或技术白皮书） ★5、具有局部对比度图像增强功能（提供国家认可的第三方证明）；
22 |  | 全自动生化分析仪 | 1 | 一. 整机性能 1.系统类型：全自动分立式，急诊自动优先检测 2.测试原理：分光光度测定法 3.分析方法：终点法、两点法和动力学法，支持双试剂和双波长 4.分析速度：恒速450个测试/小时 5.分析项目：可同时检测45项 6.测试顺序：连续测定式、随机任选式，急诊任意插入、可设置按样本或按项目顺序测试 二. 光源系统 1.光 源：卤钨灯, 120V/20W, 寿命2000小时 2.分光系统：进口先进全息凹面光栅，后分光技术 3.测量波长：340-850nm, 13个波长（340 、380 、412 、450 、510、546 、570 、605 、670、700 、740 、800 、850 nm；波长准确度：±2nm） 4.吸光度范围：0-3.5 Abs 三. 样本系统 1.样本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液等 2.样本管类型：支持客户端多种采血管、样本管和微量杯等多种规格 3.样本进样方式：圆盘式进样(单盘) 4.样本位：105个样本位 5.急诊位：可自由指定常规样本位/急诊位/校准质控位，急诊标本即插即用 6.样本量：2-60ul ,0.1ul步进 7.样本针：陶瓷注射泵保证加样精准，材质耐腐蚀；独立样本针，原装进口，内外壁高度抛光，不挂液，交叉污染小；具备随量跟踪、液面检测及全方位防撞功能 8.样本条码扫描：支持样本条码扫描 四. 试剂系统 1.试剂位：圆盘式（单盘双圈），共90个试剂位 2.试剂量：20-500ul,1ul步进 3.试剂针：独立试剂针，原装进口，内外壁高度抛光，不挂液，交叉污染小；具备随量跟踪、液面检测及全方位防撞功能 4.试剂冷藏温：半导体制冷技术，水冷散热方式，2˚C-8˚C，24h连续制冷 5.试剂条码扫描：支持试剂条码扫描 五. 反应系统 1.反应杯数量：圆盘式，120个比色位，光径6mm 2.比色杯：硬质塑料比色杯 3.反应体积：最小反应体积150ul 4.控温方式/温度：固体直热 / 偏差不大于 37℃±0.2℃，波动不大于±0.1℃ 5.搅拌机构：双独立搅拌系统，避免交叉污染、高速混匀 六. 清洗系统 1.清洗机构布局：全自动8阶清洗 2.耗水量（L）：＜18L 3.废液处理：废液高低浓度分级收集 七. 校准与质控 1.定标方法：线性定标（单点、两点和多点线性定标）；非线性定标（Logit-4P、Logit-5P、Exponential-5P、Polynomial-5P和Spline）；自动核查定标曲线，自动选用拟合度最佳的定标曲线 2.质控方法：质控类型包括实时质控、天内质控、天间质控；质控图包括L-J，累积和和Twin Plot；质控规则默认为Westguard多规则 八. 软件功能 1.特色功能：自动稀释、自动重测；自动酶线性扩展、底物耗尽判断、前带检测、反应限核查 九. 操作系统 1.电脑操作系统：Windows操作系统 2.数据存储：自动存储、自动备份，存储大容量 3.打印功能：支持多种格式任意打印，自定义打印模板 4.信息系统：支持双向LIS 十. 环境要求 1.电源：输入电压为 100-240V~，频率为 50/60Hz 2.环境条件：环境温度10℃～30℃，相对湿度≤ 85%，大气压86.0kPa～106.0kPa 3.净重：210Kg 4.尺寸：1110mm × 800mm × 1200mm（长 × 深 × 高）
23 |  | 彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | 一、设备名称：全数字彩色多普勒超声诊断仪 二、用途：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、血管、泌尿、儿科、神经、急症等方面的临床诊断工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 三、主要技术规格及系统概述： 3.1主机成像系统： 3.1.1※高分辨率液晶显示器≥21.5英寸，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠 3.1.2※操作面板具备防眩光彩色触摸屏≥13.3英寸。触摸屏可独立调节角度≥50度 3.1.3触摸屏支持手势控制，可自定义≥7个双指手势功能（如冻结、存图、打印等） 3.1.4控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度 ≥180度，上下移动≥30cm 3.1.5多倍信号并行处理技术 3.1.6数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 3.1.7数字化二维灰阶成像及M型显像单元 3.1.8解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。 3.1.9曲线解剖M型技术 3.1.10彩色多普勒成像技术 3.1.11彩色多普勒能量图技术 3.1.12方向性能量图技术 3.1.13数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF) 3.1.14智能化一键图像优化技术，自动连续优化图像，具备独立按键。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。 3.1.15空间复合成像技术，支持彩色多普勒模式 3.1.16斑点噪声抑制技术，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持≥7档调节。 3.1.17具备自动血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化 3.1.18※穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示（增强前后效果），并支持自适应校正角度 3.1.19图像放大，支持高清放大和全局放大、局部放大，放大倍数≥16倍;支持≥2种放大全屏放大模式。 3.1.20支持线阵探头双B图像拼接 3.1.21声功率可调，可实时显示MI/TI（TIB，TIC，TIS） 3.1.22※具备腹部、妇科、产科、浅表、心脏模式自动工作流协议，支持定制化模板，在检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等 3.1.23※支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释 3.1.24※血管硬度分析，实时跟踪血管上下壁运动并显示血管壁的运动曲线，自动检测颈动脉弹性和血管硬度，通过射频数据计算血管直径的变化，计算脉搏波速度以评估血管弹性。（选配） 3.1.25支持内置电池，可在不接电源的情况下可进行正常的超声扫查。连续工作时间≥60分钟。（非外接UPS电源）（选配） 3.1.26※支持超声远程会诊系统，该系统需具备单独远程超声会诊系统注册证及信息安全等级保护三级证书 3.1.27要求所投机型为2022年及以后推出最新机型（以NMPA首次注册证书为准）并具备持续升级能力。 3.2先进成像技术： 3.2.1造影成像技术及造影定量分析功能 1)※可支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头 2)支持微血管造影增强功能 3)双计时器 4)支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储 5)具备混合模式 6)支持造影图像和组织图像位置互换 7)※造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析（选配） 8)支持左心室造影 9)支持心肌造影（选配） 3.2.23D/4D成像技术（选配） 1)支持探头类型：腹部容积探头、腔内容积探头 2)常规成像模式：表面模式、最大模式、最小模式、X-Ray模式 3)断层切片成像，同屏显示≥24幅不同深度图像，断层间距0.5mm-10.0mm可调。 4)容积厚层成像，包括任意剖面成像 5)血管三维成像，要求彩色及能量模式均可用 6)可将3D/4D图像的ABC三个剖面根据其相对的空间位置结合在一起显示 7)※支持3D/4D数据离线处理，对存储的数据再调节成像再存储 8)※胎儿面部自动导航功能，可以自动的去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰。 9)自动容积测量 10)支持容积图像支持斑点噪声抑制 3.2.3应变式弹性成像技术 1)※支持探头：线阵探头、腔内探头、容积探头。 2)具备组织硬度定量分析软件，支持应变、应变率和应变直方图的测量 3)具备肿块周边组织弹性定量分析功能 4)具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量 3.2.4TDI组织多普勒成像 1)※TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图 2)※TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图（选配） 3)※TDI曲线解剖M型模式：同步显示心肌组织节段运动同步性、运动时相对比 3.2.5※组织追踪成像定量分析（选配） 1)※二维模式下追踪心肌运动，支持心内膜、心外膜、心肌层三组追踪轨迹 2)具有组织向量图（箭头显示）和曲线图分析，数据包括速度、位移、应变及应变率 3)※支持牛眼图显示和报告显示 3.2.6※内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像，包含腹部、心脏、乳腺、甲状腺、妇科、产科等切面。同时，支持腹部及心脏各≥5个标准切面的自动识别。 3.2.7Stress Echo负荷成像单元（选配） 3.3测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式) 3.3.1常规测量软件包 3.3.2基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量 3.3.3定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度 3.3.4半自动面积及径线测量 自动描迹、测量和计算工具，可支持径、周长、面积、平均灰度、径1/ 径2、径2/ 径1 等测量结果 3.3.5全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。 3.3.6妇科测量软件包：具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育曲线分析（提供IVF发育曲线趋势分析证明图片）。 3.3.7产科测量软件包：自动产科测量，要求自动测量≥5项胎儿发育评估指标。 3.3.8自动NT测量 3.3.9心脏测量软件包：心功能自动测量软件,无需ECG可自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记 3.3.10腹部测量软件包：支持膀胱自动测量 3.3.11自动肝肾比测量 一键自动肝肾器官识别，自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值，方便进行肝脏脂肪变的定量评估 3.3.12肺水肿B线自动测量（选配） 3.3.13小器官测量软件包，包含乳腺测量包 3.3.14血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，测量结果参数≥7项，具备IMT评估曲线分析。（提供IMT内中膜评估分析曲线证明图片） 3.3.15※支持颈动脉血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新 3.3.16※支持血管体位图手动编辑功能，通过在触摸屏上手动描记体位图，直观显示病变的位置（选配） 3.3.17※小儿髋关节自动测量功能，可一键自动计算α角,β角，自动进行临床分型（选配） 3.4图像存储(电影)回放重显及病案管理单元 3.4.1硬盘≥1T，图像存储，电影回放：≥150秒 3.4.2多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 3.4.3※支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键 3.4.4※原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可调节参数≥32项 3.5连通性要求： 3.5.1支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输，并可支持DICOM结构化报告 3.5.2可直接通过控制面板上的按键存储静态/动态超声图像到工作站（无需外接其他手柄或脚踏开关）（选配） 3.5.3※支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备 四、系统技术参数及要求： 4.1系统通用功能： 4.1.1※主机探头接口≥4个，大小一致，全激活、相互通用。 4.1.2预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。 4.2探头规格 4.2.1※频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头 4.2.2二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段； 4.2.3腹部凸阵探头（2.0-5.5MHz） 4.2.4血管/小器官线阵探头（3.0-13.0MHz） 4.2.5心脏相控阵探头（1.5-4.5MHz） 4.2.6可选配腔内探头（3-11MHz），扫描角度≥170° 4.3二维显像主要参数： 4.3.1成像速度：相控阵探头，18CM深度时, 全视野，帧率≥57帧/秒；凸阵探头，18CM深度时, 全视野， 帧率≥39帧/秒 4.3.2增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≥1。 4.3.3TGC: ≥8段，LGC: ≥8段 4.3.4显示深度≥38cm 4.3.5伪彩图谱: ≥8种 4.3.6最大帧率: ≥600 帧/秒 4.3.7动态范围：≥240，可视可调 4.4频谱多普勒： 4.4.1显示模式：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 4.4.2最大测量速度：≥7.2m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s） 4.4.3最低测量速度：≤13.1cm/s 4.4.4偏转角度: ≥±30° (线阵探头) ，并支持快速角度校正 4.4.5取样宽度及位置范围： 0.5-30mm 4.4.6零位移动：8级 4.4.7实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 4.5彩色多普勒： 4.5.1显示方式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 4.5.2※速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度 4.5.3※取样框偏转: ≥±30°，取样框可根据探头血流方向自动调节 4.5.4最大帧率: ≥220 帧/秒 4.5.5彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI) 4.5.6彩色频谱自动反转：当调节彩色取样框从一侧偏转向另一侧时，系统可自动触发反转功能，保证偏转调节过程中，血管内血流颜色不变 4.6记录装置： 4.6.1内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，图像支持BMP、JPG、TIFF、DCM、 AVI、MP4格式直接导出。 4.6.2内置数字录像机可用于教学，存储时间≥60分钟 4.6.3内置USB接口≥6 4.7外设和附件 4.7.1支持主机一体化耦合剂加热器，耦合剂温度三挡可调 4.7.2腔内探头放置架 4.7.3QWERTY背光小键盘 4.7.4主机一体式LED照明灯，辅助暗室临床操作 4.7.5支持脚踏开关（选配） 4.8技术、维修、培训及其它 4.8.1卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应 4.8.2在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能