| 产科设备需求清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 需求数量 |
|  | 电动妇产综合手术台 | 张 | 1 |
|  | 胎心监护仪（台式） | 台 | 1 |
|  | 胎心监护仪（便携式） | 台 | 1 |
|  | - 婴儿体重秤 | 台 | 2 |
|  | - 超声波身高体重秤 | 台 | 1 |
|  | - 经皮黄疸仪 | 个 | 1 |
|  | - 多普勒胎心仪 | 个 | 3 |
|  | - 不锈钢治疗车 | 台 | 2 |
|  | - 气压治疗仪 | 台 | 1 |
|  | - 平车 | 台 | 1 |
|  | - 疫苗冷藏柜 | 个 | 1 |
|  | - 医药专用柜 | 个 | 1 |
|  | - 产科低频治疗仪 | 台 | 2 |

技术参数要求

- 电动妇产综合手术台

- 1.供妇产科分娩，妇科手术，诊断及检查，包括紧急剖腹产在内的多种医疗功能的新一代产床。

- 2.长度：2010mm±10mm，宽度：600mm±10mm；床面最低及最高高度：770mm±20mm～1020mm±20mm）。

- 3.该产床的上下升降、臀板、背板的折转由脚踏开关控制器操纵，使用方便，灵活(背板折转角度：-5±2°～70±5°)。

- 4.动力系统采用线性电机，噪音低、性能稳定、使用环境好（前后倾斜角度：前倾≥12°，后倾≥12°）。

- 5.※辅助台采用旋转外摆结构，不使用时可向外摆出，可提供无菌台操作面板，也可以作为婴儿处置台。

- 6.辅助台尺寸：长度680mm、宽度 610mm；辅助台外摆角度：0°～ 90°；辅助台连接杆厚度≥11mm,宽度≥40mm。

- 7.※搁手板可上下翻动，产妇分娩时可上折作为护栏使用，搁手板外摆角度：≥90°,搁手板所用滑轨厚度≥9mm,宽度≥29mm。

- 8.※所有外罩，台面板，污物盆，均为工程塑料制作。（污水盆尺寸：≥468mm*338mm*125mm）。

- 9.配不锈钢可移动式污物桶，脚型模具脚蹬。床垫外层采用阿基里斯PU皮，模具发泡、一次性成型，表面无缝，污水无法渗透，便于消毒，防止感染。

- 10.床垫头部内置一体式头枕。搁腿架所用滑轨厚度≥9mm,宽度≥29mm，且有≥3颗以上固定螺栓。

- 11.※产品需通过ISO9001及 13485 质量体系认证、欧盟认CE证及美国FDA认证。

- 12.产品注册证名称需为产床。

- 13.产品使用寿命≥10年。

- 胎心监护仪（台式）

- （一）主要特点：

- 1.监护参数：胎心率、宫缩、胎动

- 2.大屏幕彩色液晶显示器可360°旋转，便于观察操作。

- 3.整机一体化，推车式设计，可灵活移动。

- 4.具有自动胎动功能和胎动曲线。

- 5.可同时监护两个孕妇，双床位功能监护独立操作，互不影响。

- 6.实时自动诊断功能：可分别做出20分钟无刺激实验（NST）和40分钟宫缩实验(CST)两种自动诊断报告。

- 7.可存储一百万人次以上的监护资料（终生享用不尽），并可随时调出回访分析打印记录，可按姓名、监护号、监护日期三种方式检索病案管理功能。

- 8.可以多至250台机组成局域网络，中央监护，统一管理。

- 9.胎心探头和宫缩探头均采用有源探头，捕获信号能力大大提高，密封式设计有效防止耦合剂侵入，主机采用自相处理算法，确保准确。

- 10.Windows全中文界面，屏幕全程模拟走纸，可调整纸速，有单床、双床纵分、双床横分、交替四中显示方式，任意设定曲线、数字、图纸、底色的颜色，并记忆不变，做到风格自定，时间刻度为举证提供更准确的依据。

- 11.采用品牌打印机，打印速度快，节省耗材。可用A4、B5普通白纸，横向与纵向布局，单行、多行，提供多种打印方式，具有网格同步输出，打印速度1，2， 3,4,5,6cm/s可选，并可打印前预览效果，防止误打印。

- 12.在监护过程中可打印而不影响监护过程，在监护过程中可以随意查看监护过的曲线，可任意时刻填写病人信息和诊断报告，不影响监护过程。

- 13.操作简便，可使用鼠标或键盘，独立完成工作，最简仅需用12个键盘快捷键（F1-F12），就完成全部操作 。可随意从帮助菜单中调用使用说明。

- 自动诊断功能详解：

- (1)精确地胎心率基线：系统具备实时对当前胎心率曲线做出精确的胎心率基线诊断。

- (2)完善的全产期自动分析：系统真正的包含了孕期监护（NST）和产时监护（CST） 两种自动分析模式。

- (3)具有国内外独有的胎儿监护自动分析结果：针对孕期监护和产时监护的不同临床表现分别作出“无刺激试验（NST）监测记录及自动诊断结果（20分钟）”和“宫缩实验（CST）监测记录及自动诊断结果（40分钟）”两种自动诊断报告，真正意义的对胎儿监护的整个过程，做出基线、细变异、宫缩情况、胎心率一过性变化、周期加速、非周期加速、胎动情况等等，并最终给出了“反应型、无反应型、阴性、可疑等”胎儿监护临床结果的诊断，属国内首创和唯一，避免了仅仅依靠评分方法做出诊断的片面现象。

- (4)多种自动评分方法：系统涵盖了NST评分方法、Fischer评分方法、OCT评分方法、CST评分方法。

- (5)独特的对胎心率细变异的自动分析，包含振幅变异和周期变异的精确分析，让评分更加精确。

- (6)对胎心率加速和减速的结果有了准确的诊断，不再是简单的对加减速次数累计和评分。

- (7)独有的“小加速”理论的提出，更加精确地诠释了胎心率加速的临床应用。

- (8)完美的融合了自动诊断结果和自动评分，使胎心率的临床应用更加简单、快捷、精确。

- (9)更加智能的自动胎动功能及曲线的绘制，让胎心监护更加客观、精确。

- (10)针对不同医院的临床应用，提供了胎儿监护自动诊断功能的打开和关闭、A4和B5等多种报告单格式等设置功能。

- （二）技术参数

- 超声发射频率：1MHz

- 峰值负升压：< 1MPa

- 输出波束声强：< 10mW/cm²

- 空间峰值时间平均声强：< 100mW/ cm²

- 胎心率记录范围：30-240BPM(65次/min～210 次/min)

- 胎心率的测量误差:不大于±2 次/min

- 胎心率记录范围：30-240BPM

- 宫缩压力记录范围：0-100相对单位

- 胎动：手动或自动胎动

- 连续工作时间：≥8小时

- 连续存贮时间：≥4小时

- 功率：250VA

- 电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz

- 环境条件：环境温度：5 - 40℃，相对湿度：30-80%

- 大气压力范围：70kPa-106kPa

- 配置清单

| - 序号 | - 配件名称 | - 单位 | - 数量 | - 序号 | - 配件名称 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 主机（工作站） | - 套 | - 1 | - 8 | - 说明书 | - 份 | - 1 |
| - 2 | - 超声探头 | - 套 | - 2 | - 9 | - 主机保修卡 | - 份 | - 1 |
| - 3 | - 压力探头 | - 套 | - 2 | - 10 | - 合格证 | - 份 | - 1 |
| - 4 | - 胎动探头 | - 套 | - 2 | - 11 | - 验收单 | - 份 | - 1 |
| - 5 | - 电源线 | - 条 | - 1 | - 12 | - 显示器 | - 个 | - 1 |
| - 6 | - 腹带 | - 条 | - 4 | - 13 | - 打印机 | - 个 | - 1 |
| - 7 | - 接地线 | - 条 | - 1 | - 14 | - 打印纸 | - 宗 | - 1 |

- 胎心监护仪（便携式）

- 1.彩色大屏幕液晶显示翻转屏，可选触摸彩屏

- 2.※自动计算胎心率基线:系统每隔10分钟对当前胎心率曲线做出精确的胎心率基线诊断。胎儿监护自动分析结果:针对孕期监护和产时监护的不同临床表现，可作出“无刺激实验(NST)监测记录及自动诊断结果(20分钟)”和“宫缩实验(CST)监测记录及自动诊断结果(40分钟)”自动诊断报告

- 3.※高寿命热阵列打印机，可以实时监护打印或储存内容打印，曲线清晰、细腻；152mm宽行打印，兼容美国和国际标准；可设定打印时间，到时自动停止打印

- 4.能实现胎儿心率的实时相关运算和模式识别，保证检测到的胎心率准确、可靠

- 5.可根据需要设定监护时间，关机时间，便于医护人员操作

- 6.※多种报警功能，包括:胎心率过速、过缓报警、监护时间到提示，打印机缺纸报警等

- 7.具有手动、自动胎动功能

- 8.联网功能，可采用有线/无线联网方式

- 9.智能电源管理系统，内置电池，多功能设计

- 10.备有外置HDMI接口，可实现双屏显示，便于手术监测和多个角度及多人观察

- 11.按钮~飞梭操作方式，中英文两用操作界面

- 12.标配:胎心率、宫缩、胎动

- 13.※适用单胎和双胞胎监测

- 婴儿体重秤

- 1.身高测量采用铝合金标准清晰刻度指示。手拉顺渭，手感好。

- 2.供电方式；电源适配器或内置蓄电池，充满电后可连续工作≥6h。

- 3.测量范围:体重0~20kg，分度值5g，身高350~700mm

- 4.产品尺寸:长≥60cm宽≥39cm高≥15cm

- 5.符合的规范:《中华人民共和国计量法》准确度等级三级

- 超声波身高体重秤

- 1.操作方式:全自动

- 2.身高测量方式:超声波测量

- 3.体重测量方式:精密平衡梁式压力传感器称重

- 4.显示方式:>7.0英寸，1024*600分辨率彩色触摸屏

- 5.测量范围:身高:70~200cm，体重:1~200kg

- 6.精确度:身高:±0.5cm，体重:±0.1kg

- 7.外形设计:机身采用三段折叠式设计，便于外出时携带

- 经皮黄疸仪

- 1.可连续测试无需复位，操作方便

- 2.光源：氙闪光灯，寿命大于10万次；检测方式:光反射式，蓝色光波(450nm)、绿色光波(550nm)

- 3.显示方法:3位数字液晶显示

- 4.两种单位同时显示，可同时显示:mg/dL、umol/L

- 5.液晶显示屏带背光，方便夜间使用

- 6.自动计算1~5次平均值，同时显示2~5次的测试值和平均值

- 7.可存储100条数值

- 8.可删除粗大误差数据

- 9.充电后至少使用700次，省电更省心

- 10.电池电量:具有电量自检功能，实时显示电池电量

- 11.仪器5分钟无操作自动关机

- 12.测量范围0~20mg/dL

- 13.示值误差:00~15±1mg/dL、16~25±1.5mg/dL

- 14.精密度:RSD<2%

- 15.校验盘:对白色屏显示00.0mg/dl或00.1mg/dI,对黄色屏显示20.0+0.5mg/dI

- 多普勒胎心仪

- 1.手持式紧凑设计，一手可以掌握，可无线使用

- 2.可高亮度LED屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率可以自动识别显示

- 3.轻巧机身设计，整机重量≤350g

- 4.超声工作频率3MHz±1%

- 5.高灵敏度超声探头，可检测9周胎儿心率

- 6.探头与主机分体设计，探头可更换

- 7.超声输出强度:lob≤20mW/cm2

- 8.胎心率检测范围50~240bpm，心率检测精度:±2bpm;分辨率:1bpm

- 9.在探头表面200mm的距离处，灵敏度≥90db

- 10.电源:标配充电电池可在线待机充电;连续工作时间≥10小时

- 11.具有电量低报警功能

- 12.带延时自动关机功能;无信号1分钟后自动关机和探头归位自动关机等功能

- 13.具有音频输出接口，可接驳耳机或有音频输入的录音机;内置扬声器

- 14.静噪音低，胎心音清晰、准确和稳定;内置扬声器

- 不锈钢治疗车

- 1.规格:650*550*870 (mm)(±10mm)

- 2.车体材质为304不锈钢

- 3.双抽，不锈钢抽屉拉手

- 4.双层台面，三围护栏

- 5.双污物桶

- 6.底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮≥中75mm，两只带刹车，两只不带刹车，推行灵活，转向准确高端脚轮，前两轮带刹车。

- 气压治疗仪

- 1.液晶触摸显示屏;至少9种充气治疗模式可选;具有单腔压力可调可关闭功能;叠加式双层结构气裳

- 2.配置DVT分段式气囊和4腔全腿气囊，可同时连接两个气囊

- 3.设备压强可在5~25Kpa(38~188)范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换

- 4.时间设定模式:治疗时间最长为99h，范围内可连续可调

- 5.仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力;具有过压保护功能

- 6.断电保护功能:若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护

- 平车

- 1.产品规格:1900mm*630mm*710mm±10mm

- 2.材质:车架采用优质不锈钢管，壁厚度≥1.5mm，焊接成型

- 3.车分上下架，上架为可移动不锈的担架面，配床垫、安全带和不锈钢输液架;下架为车架，下架对角配有输液架插孔，下架配篮筐

- 4.车配有2只5寸丝杆万向静音轮，且带刹车，2只充气式大轮，称重强，推动时脚轮转动灵活、无卡塞现象，带刹车装置，高耐磨，稳定性好

- 5.有效载荷:≥200KG

- 疫苗冷藏柜

- 1.适用范围:存放卡介苗等疫苗

- 2.工作条件:环境温度16~32℃，环境湿度:20~80%，电压:187V~242V，频率50±1Hz

- 3.样式:立式，单门

- 4.有效容积(L):≥300

- 5.内部尺寸(宽*深*高mm):>580*533*1122

- 6.箱体材料:内壁为PCM彩板材质

- 7.内胆材料:HIPS材质

- 8.保温材料:无CFC聚氨酯发泡

- 9.压宿机:品牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。R600a制冷剂

- 10.风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，具备自动化霜功能

- 11.高精度微电脑温度控制系统，内置显示/控制温度、环温等多路传感器

- 12.≥1英寸高亮度数码温度屏，控制精度≤0.1℃

- 13.箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2~8℃范围内，风道式强制冷气循环系统

- 14.声光报警功能:具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除，小角度自动关门功能

- 15.报警模式:声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁

- 16.门体加热模式:自动加热模式、一直加热模式、关闭模式

- 17冷凝水汇集后自动蒸发

- 18.门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行

- 19.配USB数据导出接口，接入U盘可快捷导出未导出的数据

- 20.≥4个高密度钢丝浸塑搁架，带标签卡

- 21.配一个测试孔

- 22.箱内双LED照明系统

- 23.箱体配机械锁，可加外挂锁

- 24.前后四个万向脚轮+前两个支撑脚设计

- 医药专用柜

- 1.外部尺寸 (W*D*H): >1220mm*850mm*1800 mm

- 2.内部尺寸(W*D*H): >1100mm*730mm*1300mm

- 3.容积:>1000L

- 4.温度:2-20℃

- 5.功率:≤480V

- 产科低频治疗仪

- 1.脉中频率800±80Hz。

- 2.脉冲宽度皮肤电极的输出脉冲宽度为0.4ms±25%。

- 3.单个脉冲最大输出能量皮肤单极单个脉冲最大输出不超过300mj。

- 4.开路输出电源峰值治疗仪开路测量时，输出电压峰值不大于500V。

- 5.最大输出幅度有效值治疗时最大输出有效值不大于39V。

- 6.输出波形梯形波、三角形波、钟形波等;梯形波:0.5~10Hz;三角形波:1~20Hz;钟形波:0.5~10Hz。

- 7.能量设置0~255级连续可调。

- 8.电极片要求要求电极片使用原产硅胶电极片、高档自锁接头。

- 9.显示9寸液晶屏。

- 10.输出通道四通道独立输出，可以同时多人或多部位治疗，前置插孔，操作使用更加方便。

- 11.时间设置0min~90min连续可调。时间设定:25分钟、50分钟、不定时。

- 12.定时偏差定时误差不大于0.8秒/分。

- 13.治疗项目：8大电子处方催乳、疏通乳腺管、防止乳腺小叶增生、术后镇痛、产后形体恢复、盆腔炎辅助治疗、子宫复旧、盆底修复。

- 14.外观要求推车式;使用静音脚轮。

- 15.软件服务免费提供服务密码，系统终身免费维护。