	设备需求清单

	序号
	设备名称
	单位
	需求数量
	预算（元）

	1 
	14C液体闪烁计数仪
	台
	2
	18000



设备技术参数要求
★1.高灵敏度光电倍增管探测；
2.所有线路板均高度集成，使用快符合采样电路技术；
3.仪器外观（L、W、H）（60*45*45）cm±3cm，仪器重量≤40kg；
4.防触电等级Ⅰ类，Ⅱ类设施类别（过压类别）；
5.供电电源电压：AC220V±22V，50Hz±1Hz；
6.仪器功率≤50VA；
★7.对14C无淬灭标准源的探测效率≥85%；
8.对14C本底的计数率≤70CPM；
9.仪器连续工作8h后，14C探测效率的相对变化误差≤10%；
10.探测效率的重复性误差≤5%；
★11.可选择仪器的测量时间：最小测量时间60s，默认测量时间为120s；选择自动测量模式，强阳性样本30s出结果；
12.大尺寸液晶显示屏触摸式操作；
★13.操作方便，放置样品后推入即可自动完成测量；
14.一机多用，凡符合要求的14C标记闪烁物均可测量；
15.自带热敏式微型打印机，自动进行测量数据打印，可以打印患者姓名、性别、年龄、检测等信息；也可连接标准打印机，打印格式化报告；
16.仪器可随时升级；
17.可接入医院局域网，连接扫码枪，接入LIS，HIS，PACX 等系统；
18.单机保存检测结果≥10000例；
[bookmark: _GoBack]19.自动故障诊断；
20.自动扣除本底计数；
★21.配套耗材或者药品：常温储存和运输、独立包装、含尿素[14C]胶囊、试剂盒，尿素[14C]胶囊符合《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，需提供样品；
22.使用年限：≥6年。
