| 设备需求清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 需求数量 | 预算（元） |
|  | 非接触式眼压计 | 台 | 1 | 98500 |

设备技术参数要求

- 1.眼压测量范围：1mmHg～30mmHg/1mmHg～60mmHg(精度≤0.1mmHg)；

- 2.移动范围：上下：≥30mm，左右：≥90mm，前后：≥30mm；

- ★3.颌托垂直移：0～40mm，配下颌拖；

- 4.工作距离：≥11mm；

- ★5.测量系统：光和压力双传感系统；

- ★6.主要功能：至少包含眼压测量和角膜测厚；

- ★7.测量结果：一键开始可以每只眼可连续测量≥10次。

- ★7.对焦方式：自动对焦和手动对焦；

- 9.安全限位钮：可以设置测量头与患者的最近距离；

- 10.带自动喷气控制系统，喷气轻柔测量舒适；

- 11.报告打印：内置热敏打印机，可直接打印热敏报告；

- 12.触摸屏操作，彩色显示屏，屏幕尺寸≥10英寸；

- 13.眼压计一体机设计，占用空间小；

- 14.长期无操作时自动进入节能模式；

- 15.错误指示：如果测量信号较弱，显示为“（眼压值）”或“ERR”；

- ★16.工作台：可移动电动升降台，推行灵活，转向准确高端脚轮，前两轮带刹车；

- ★17.靠背升降椅2张；

- 18.使用年限：≥8年。