	设备需求清单

	序号
	设备名称
	单位
	需求数量
	预算（元）

	1 
	非接触式眼压计
	台
	1
	98500



[bookmark: _GoBack]设备技术参数要求
1.眼压测量范围：1mmHg～30mmHg/1mmHg～60mmHg(精度≤0.1mmHg)；
2.移动范围：上下：≥30mm，左右：≥90mm，前后：≥30mm；
★3.颌托垂直移：0～40mm，配下颌拖；
4.工作距离：≥11mm；
★5.测量系统：光和压力双传感系统；
★6.主要功能：至少包含眼压测量和角膜测厚；
★7.测量结果：一键开始可以每只眼可连续测量≥10次。
★7.对焦方式：自动对焦和手动对焦；
9.安全限位钮：可以设置测量头与患者的最近距离；
10.带自动喷气控制系统，喷气轻柔测量舒适；
11.报告打印：内置热敏打印机，可直接打印热敏报告；
12.触摸屏操作，彩色显示屏，屏幕尺寸≥10英寸；
13.眼压计一体机设计，占用空间小；
14.长期无操作时自动进入节能模式；
15.错误指示：如果测量信号较弱，显示为“（眼压值）”或“ERR”；
★16.工作台：可移动电动升降台，推行灵活，转向准确高端脚轮，前两轮带刹车；
★17.靠背升降椅2张；
18.使用年限：≥8年。
