	需求清单

	序号
	设备名称
	单位
	需求数量
	预算

	
	血液透析机（双泵）
	台
	1
	31万

	
	血液透析机（单泵）
	台
	1
	


技术参数要求
设备一：血液透析机（双泵）
1.★适用于血液透析、在线血液滤过（HF-online）、在线血液透析滤过（HDF-online）、单纯超滤等治疗模式；

2.屏幕：≥15英寸彩色多角度旋转液晶触摸屏；

3.供水压力范围：至少包含0～8bar，供水温度范围:至少包含5～35℃；

4.透析液流速：至少包含200～1000mL/min；

5.透析液温度：至少包含 33.0～40.0℃；

6.超滤速度：至少包含 0.50～6.00L/h；

7.血液流速调节范围：至少包含30～600mL/min；

8.肝素泵设置范围：至少包含0～9.0mL/h；

9.气泡检测器：普通气泡精度≤0.03mL；

10.置换液泵设置范围：至少包含2.0～35.0L/h；

11.★动脉压测量范围：至少包含-600～+700mmHg，精度：±5mmHg；

12.★静脉压测量范围：至少包含-600～+700mmHg，精度：±5mmHg；            

13.★跨膜压监测范围:至少包含-300mmHg～+500mmHg，精度:±5mmHg；

14.★透析液浓度：至少包含12.0～18.0mS/cm；

15.具有声光报警提示功能，多种颜色报警指示灯；

16.★设备至少包含化学剂消毒和热消毒两种，热消毒温度≥90℃；

17.设备具备消毒液吸空报警提示；

18.B液浓度可个性化调节，可预先存储≥8条碳酸氢盐浓度曲线，每条曲线均可修改井存储；

19.透析波浓度可个性化调节，可预先存储≥8条透析液浓度曲线，每条曲线均可修改井存储；

20.可预先存储≥8条超滤曲线，每条曲线均可修改并存储；

21.★采用容量平衡反馈控制系统，单个平衡枪容积腔室＞90ml;

22.具备全中文报警自我解释功能，可提示报警的原因与排除的方式；

23.★该机型所用耗材为全开放式耗材，无专用配套耗材；

24.后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统运行时间>25分钟；

25.配置网络接口，可用于数据传输；

26.配置患者卡读卡器组件；

27.★设备自带AB液T 桶放置平台；

28.★后期可增配在线血压计组件、在线清除率监测组件及在线血容计组件。

设备二：血液透析机（单泵）
1.★用于血液净化治疗，至少包含血液透析、单纯超滤等治疗模式；

2.屏幕：≥15英寸彩色多角度旋转液晶触摸屏；

3.供水压力范围：至少包含0～8bar，供水温度范围:至少包含5～35℃；

4.透析液流速：至少包含200～1000mL/min；

5.透析液温度：至少包含 33.0～40.0℃；

6.超滤速度：至少包含 0.50～6.00L/h；

7.气泡检测器：普通气泡精度≤0.03mL；

8.漏血监测：灵敏度≤0.35mL/min；

9.★动脉压测量范围：至少包含-600～+700mmHg，精度：±5mmHg；

10.★静脉压测量范围：至少包含-600～+700mmHg，精度：±5mmHg；

11.★跨膜压监测范围:至少包含-300mmHg～+500mmHg，精度:±5mmHg；

12.★透析液浓度：至少包含12.0mS/cm～18.0mS/cm；

13.具有声光报警提示功能，多种颜色报警指示灯；

14.★设备至少包含化学剂消毒和热消毒两种，热消毒温度≥90℃；

15.设备具备消毒液吸空报警提示；

16.B液浓度可个性化调节，可预先存储≥8条碳酸氢盐浓度曲线，每条曲线均可修改井存储；

17.透析波浓度可个性化调节，可预先存储≥8条透析液浓度曲线，每条曲线均可修改井存储；

18.可预先存储≥8条超滤曲线，每条曲线均可修改并存储；

19.★采用容量平衡反馈控制系统，单个平衡枪容积腔室＞90ml;

20.具备全中文报警自我解释功能，可提示报警的原因与排除的方式；

21.★该机型所用耗材为全开放式耗材，无专用配套耗材；

22.★后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统运行时间>25分钟；

23.配置网络接口，可用于数据传输；

24.配置患者卡读卡器组件；

25.★设备自带AB液T 桶放置平台；

26.★后期可增配在线血压计组件、在线清除率监测组件及在线血容计组件。
